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1、 设备明细
	设备名称
	品牌
	型号
	装购日期
	备  注

	
钬激光
	
科医人
	
Lumeno 60W
	
2010.6
	



二、维保服务内容： 
一、资格要求：
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]1、投标人应当是设备的原制造厂商或原制造厂商授权的单位或具备相关设备的维修能力,具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备履行合同所必需的经营范围、专用设备和专业技术能力。
2、投标人提供合法、有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法人授权书及相关人员社保证明资料。
3、投标人能独立承担民事责任并承诺在设备维保期内不进行转包。
[bookmark: _Toc360726019]二、服务内容及具体要求
1、免费将医院的设备修复至正常状态，需要解决的故障等。
2、投标人保证设备年开机率≥95%（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95%，停机时间每超过一天顺延七天维保期。并承担由此给采购方造成的损失。
3、投标人提供365天×24小时的技术服务及不限次数的人工上门维修。维保服务期内维保设备维护、维修所发生的所有费用（更换零部件费，人工费和出差费等）均由投标人方承担。电话响应时间：1小时，收到现场服务请求后12小时内到达维保设备现场（不可抗力除外）。安全检查和维护保养提前预约服务时间，尽量不影响日常诊疗工作。
4、投标人每年提供3次安全检查和预防性维护保养，安全检查和保养包括但不限于以下内容：机械安全检查，设备除尘保养，运行状态检查、电气安全检查、循环水及滤芯更换、性能测试及校准，以及非紧急性质的预防性维护，提供保养检测报告，保证设备处于最佳运行状态。
5、投标人提供400或800服务热线电话供采购人与投标人的技术专家进行交流,保证及时获得在线技术支持和维修诊断。
6、投标人提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单），并经双方签字确认，每年须出具年度维保服务报告。
7、提供设备管理方案，能够实现远程报修及培训（远程报修、远程培训、电子签单等），提供软件著作权证明。
8、维保期内，采购方每半年对服务提供方提供的服务质量进行考核（包括：开机率、响应时间、工作排除及维保服务条款履行情况等）。若考核不合格，采购方有权解除合同并要求服务提供方赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。
9、维保服务具体时间以合同约定为准。


