短波治疗仪技术参数

1、产品采用5寸真彩屏；

*2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

4、特殊设计的新型电场耦合板，绝缘强度高，内部传导材料韧性高、强度高，且可适当变形，治疗时更贴合病人；

5、特殊设计的高频振荡腔体，抗干扰能力和电磁兼容性强，对周围设备干扰小；

6、新型高频高压输出端口，美观、不易松动，稳定电磁波输出，衰减小；

7、新型高频耦合输出控制装置，体积更小，新型耦合方式带来更稳定的功率输出；

*8、能量调谐以百分比显示（%），细微调控，更加精准，谐振点比传统电子表显示更加直观清晰；

9、设备具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至50W或低于20%额定输出功率；

*10、通过数字技术措施处理，没有换档带来的电压电流冲击，使电子管完全稳定在标准工作状态，同时也延长电子管寿命；

11、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压范围： 86kPa～106kPa；电源：220V±22V；50Hz±1Hz；额定输入功率：900VA；连续工作时间：4h；

12、工作频率：27.12MHz±0.6%；

13、额定输出功率：200W±20%；

14、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于10%；

15、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档；

16、输出强度：1-10档；

17、安全性：仪器通过电磁兼容检测；