	序号
	技术要求

	裂隙灯显微镜/2台

	1
	显微镜部分

	1.1
	显微镜类型：平行夹角式立体显微镜（伽利略式平行光路设计）

	1.2
	目镜：≥12.5X

	1.3
	总放大率：6X、10X、16X、25X、40X

	1.4
	视场直径：￠35mm、￠23mm、￠14mm、￠9mm、￠5.5mm

	1.5
	瞳距距离可调：55～72mm

	1.6
	屈光度补偿：＞±5D

	2
	裂隙灯部分

	2.1
	裂隙宽度：0～14mm连续可调

	2.2
	裂隙高度：1～14mm连续可调

	2.3
	光斑直径：￠0.2、￠2、￠3、￠5、￠8、￠10、￠14（mm）或者￠9、￠8、￠5、￠3、￠2、￠0.2（mm）

	2.4
	滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

	2.5
	裂隙旋转角度：0～180°可水平扫描

	2.6
	裂隙前倾角度：5°、10°、15°、20°四档

	2.7
	滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

	2.8
	照明灯泡：LED光源

	2.9
	输入电压：220V/50Hz

	2.10
	固视灯：红色LED

	眼科B超仪/1台

	1
	眼科A/B超具有正常，玻璃体增强，视网膜观察模式，主要用于诊断眼科眼内疾病，显示病灶的位置、形态范围与周围组织的关系。可诊断玻璃体浑浊，视网膜脱落，眶内肿瘤等眼内疾病。A超用于测量前房深度、晶状体厚度、眼轴长度，计算植入人工晶体屈光度数

	2
	A超

	2.1
	探头频率：10MHz进口小型探头，内置发光管

	2.2
	探测深度：≥40mm

	2.3
	测量精度：±0.05mm

	2.4
	测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度

	2.5
	测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼

	2.6
	IOL公式：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS

	2.7
	统计计算：平均值和标准差

	2.8
	存储：至少可存储10次A超扫描结果

	3
	B超

	3.1
	探头频率：10MHz/20MHz（选配）静音探头

	3.2
	扫描方式：扇形扫描

	3.3
	放大功能：多级连续放大、实时放大

	3.4
	分辨率：轴向小于0.3mm，纵向小于0.2mm

	3.5
	B超几何位置精度：横向小于10，纵向小于5

	3.6
	探测深度：≥60mm

	3.7
	玻璃体和视网膜增强功能

	3.8
	探头增益：30dB～105dB

	3.9
	扫描角度：≥53度

	3.10
	图像灰级：256级

	3.11
	伪彩模式：OCT伪彩，多种伪彩

	3.12
	测量类型：多组距离、角度测量，周长及面积

	3.13
	图像后处理：多组伪彩处理曲线

	3.14
	电影回放：100幅图像回放、AVI、JPG格式影像输出

	4
	其他

	4.1
	显示模式：B、B+B、B+A、A

	4.2
	所见提示：预置专家字典输入或手工输入

	4.3
	检索功能：多关键字检索功能

	4.4
	适合WINDOWS XP，VISTA，WINDOWS7等多种操作系统，自定义报告模板

	电脑验光仪/1台

	1
	球镜：-25D～+22D（0.12D/0.25D精度）

	2
	柱镜：0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

	3
	轴向：0°～180°（1°/5°精度）

	4
	测量瞳孔直径：φ2.0mm

	5
	测量光源：SLD（Super Luminescent Diode），发光二极管

	6
	白内障测量模式

	7
	视标亮度调整：具有三档可调，High、Middle、Low，测量不同瞳孔直径下的屈光状况。对小瞳孔使用Low档

	8
	测量瞳距范围：20mm～85mm（1mm精度显示）

	9
	检查者工作位置：站位，座位

	10
	检查者方位：与被检查者的角度范围为0≤角度≤180度（任意位置）,方便检查者提拉病人眼皮

	11
	触摸屏旋转功能：触摸控制屏可360度旋转

	12
	操作方式：自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼

	13
	自动对焦范围：

X：±10mm，Y：±7.5mm，Z：-8mm～+20mm

	14
	人体工程学设计：5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感

	15
	显示器：≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

	16
	打印机切纸方式：自动切纸

	17
	数据传输方式：USB（输入），RS-232C（输出），LAN（输出）

	非接触眼压计/1台

	1
	测量系统：光和压力双传感系统（不受海拔影响）

	2
	眼压测量范围：lmmHg至30mmHg，1mmHg至60mmHg（lmmHg精），

平均值显示：lmmHg精度可调

	3
	追加测量：喷气时如患者眼皮遮挡，自动检测显示“Error”，并追加测量

	4
	操控方式：操纵杆+触控屏，柄操作对准初始检查位置并移动到工作距离，设备可自动喷气测量


	序号
	技术要求

	客观听力测试仪/1台

	★1
	电极、扬声器、耳罩等集成式一体探头，探头上具备屏蔽和隔音的功能

	★2
	需具备群组声刺激模块及标准ABR模块（选配）

	★3
	可重复使用不锈钢电极。不用一次性电极贴片和一次性耳罩，无耗材

	4
	无痛无创。无需磨砂膏去除皮肤角质层，无需粘贴和撕下电极片，测试者皮肤无痛无创，使测试快速准确

	★5
	测试速度快。操作步骤简单，最长测试时间限制180秒

	6
	测试结果准确度高。灵敏度＞99.9%，特异性＞96.7%

	7
	脑电图EEG质量控制：伪迹控制，自动阻抗检查。实时显示检测影响因素及阻抗大小

	★8
	抗干扰性：抗噪音干扰力强，在普通测试环境可做测试，无需专门配置隔声室最高可抗70dB SPL的环境噪音

	★9
	基于电脑操作，USB串口数据传输快速稳定，测试数据存储及统计跟踪方便

	10
	不定期校准，校准费用低

	★11
	刺激信号：CE-chirp声

	★12
	刺激速率：≥93次/秒

	13
	采样率：≥16000Hz

	14
	刺激声水平：≤35dB nHL

	15
	显示：全中文显示测试结果（通过/转诊或中止）、测试图、信号质量栏、阻抗指示栏，有信号指示灯

	★16
	处理运算方式：快速稳态处理方式FSS-test(fast steady state)

	17
	操作软件：全中文，内置HI*TRACK数据库，存储方便，存储量大可存无上限的结果

数据；可对数据进行分析统计，便于上报数据和科研

	18
	标准：ICE 601-1 I类，BF。是取得欧盟关于医疗器械的93/42/EEC认证的医疗诊断产品

	母乳分析仪/1台

	★1
	检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质、锌铁钙

	★2
	检测原理：采用红外光谱分析技术，为避免外界光线影响检测结果的准确值，在检测仓上面加光线遮挡盖板

	3
	适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳

	★4
	自动分析系统：安全、精准、智能、快捷的辅食添加指导、乳母代谢调理和营养指导综合分析；针对每份检测结果自动出具A4中文报告单，全系统可出具23份报告单“母乳成分分析报告单”“母亲营养代谢调理报告单”“母亲营养状况分析报告单”“母亲快速图像调查分析报告单”“母亲FFQ营养状况分析报告单”“母亲膳食结构分析报告单”“标准快捷医嘱膳调报告单”“母亲食物交换份报告单”“母亲推荐食谱报告单”“母亲图像营养指导报告单”“母亲快速图片指导报告单”“母亲疾病营养干预报告单”“儿童体格发育评价报告单”“儿童喂养行为调查报告单”“儿童营养状况分析报告单”“儿童快速图像调查分析报告单”“儿童FFQ营养状况分析报告单”“儿童膳食结构分析报告单”“儿童食物交换份报告单”“儿童推荐食谱报告单”“儿童图像营养指导报告单”“儿童快速图片指导报告单”“儿童疾病营养干预报告单”，充分满足临床需求

	5
	重复性：≤0.05%，准确度≤0.03%

	6
	误差：≤0.1%

	7
	样品位：≥10个（可同时检测10人）

	8
	测量步骤：一键完成自动测试、无须清洗排空，操作简单、维护方便

	★9
	检测模式：十人十项同时检测，采用一次性比色杯，避免了样品交叉污染，省去清洗环节，避免了水和清洗液对样品的干扰，提高了检测精度、稳定性，延长仪器使用寿命

	10
	数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理

	11
	数据统计：可对不同哺乳阶段、区域、年龄、胎次等产妇和不同月龄、性别、体重等婴儿的乳汁检测结果进行分类统计

	12
	最小样本量：0.3ml

	13
	工控机配置：四核工业级电脑主机，内存≥8G,硬盘≥256G

	14
	USB≥2个，RS232≥1个，网口≥1个

	15
	显示器：≥15.6寸高清护眼显示器

	16
	输出报告：A4中文报告单，自动分析检测结果并生成指导建议，报告实时打印

	17
	测试杯：标配2000个（后期采购单价＜5元/个，并注明具体价格）

	儿童水疗机（含冲淋池，抚触台）/3台

	1
	电压/频率/功率：AC220V/50HZ/2.5KV

	2
	外壳材料：亚克力材料，磨具化一次成型，配有两块钢化玻璃（观测窗）

	★3
	控制系统：液晶控制面板，时间，温度显示，并且可以调节

	4
	外槽尺寸：130×100×100cm
内槽尺寸：100×80×65cm

	★5
	时间和温度显示：动态显示水温，通过恒温装置使水温达到治疗要求，时间控制最大60min（正常训练时间在10～20min）倒计时设置，为零自动停止治疗

	6
	涡流嘴数量：4个且方向可以360度可调

涡流强度：通过旋钮控制，可无级可调

	7
	强排泵品牌：电机

气泵数量/功率：1组250W  噪音≤55dB

	8
	进水和排水：进水口和排水口各一个

	9
	强排水功能：强排水装置正常排水为70L/min，针对本水疗仪，一般在5～7分钟之内排空，大大增加了水疗仪的使用效率

	10
	涡流泵：国产

	★11
	气泡功能：至少有22组气泡组，每个气泡组上面有5个磨具小孔，每个气泡炸裂范围为φ4～φ8MM达到最优触觉舒适度

	12
	恒温功能：恒温，1500W的保温功率

	★13
	消毒功能：具有臭氧消毒功能，消毒时有报警声同时具有红色警灯提示

	14
	安全设置：水电分离，具有漏电保护功能

	15
	缸体颜色选择：白色

	16
	用途：缓解肢体肌肉张力，促进皮肤感觉，进行肢体的减重训练，训练儿童的抬头和前庭感觉训练，控制低体重患儿，减轻新生儿黄疸，促进患儿/正常儿童的智力发育

	17
	具备中华人民共和国国家版权局认证的《计算机软件著作权登记证》

	18
	具备中华人民共和国国家知识产权局认证的《实用新型专利证书》

	插件式监护仪（带IBP）/2台

	★1
	模块化监护仪，无风扇设计，主机集成内置≥2槽位插件槽，主机配备IBP模块，可支持CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用

	★2
	≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥8通道波形显示

	3
	监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配儿科专用附件

	4
	监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料

	5
	配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

	★6
	心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿，提供注册证证明材料

	7
	支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿

	8
	支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

	9
	QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms

	10
	提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级≥IPX7

	11
	无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg；提供检测报告证明材料

无创血压新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg；提供检测报告证明材料

	12
	提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面

	★13
	提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查

	14
	提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理

	新生儿持续气道正压呼吸支持/1套

	★1
	主机、医用电热湿化器、机械手、呼吸回路、内置医用空气压缩机等所有构件都为同一自主品牌；全新理念免内置空气压缩机轻松实现BUBBLE CPAP

	2
	系统结构紧密，主机、医用电热湿化器、医用空气压缩机一体化设计，最有效节约空间

	3
	内置式空氧混合器，氧浓度连续可调，无需计算或者参照对照表

	4
	流量和氧浓度分开独立调节，互不影响

	★5
	配备电控加温湿化器，保证系统的最佳湿化状态；轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头、面部的压迫和鼻中隔的损伤

	★6
	无需耗材，配备硅胶重复使用呼吸回路2套，及两套大中小不同型号硅胶横式鼻塞

	★7
	鼻塞为横式双孔鼻塞，配置轻质硅胶软管，比爪式鼻塞舒适度更好，纹管与硅胶软管连接，减少了对患者头、面部的压迫和鼻中隔的损伤

	8
	低功耗设计适用于有自主呼吸的新生儿和小儿，提供持续正压通气支持

	★9
	体积小、低噪音、免维护，适合于NICU、转运、儿科病房等不同场所

	10
	CPAP压力发生器通过CPAP压力杠能很容易地设置从3到250px水柱的震荡气体压力自动水位调整机制以确保恒定的CPAP压力水平

	11
	可拆卸的盛水罐可保持CPAP不被中断的情况下倒掉多余的冷凝水

	12
	通气模式（MODE）CPAP（BUBBLE CPAP）模式

	13
	产品的适用范围适用于为有自主呼吸的新生儿提供持续正压通气支持

	14
	流量调节：0LPM-10LPM

	15
	氧浓度调节：21%～100%

	16
	CPAP压力：300Pa～1000Pa(3cmH2O-10cmH2O)

	★17
	缺压报警：声响报警

	18
	报警方式：气动报警


	序号
	技术要求

	全自动化学发光免疫分析仪/1台

	1
	工作条件

	1.1
	工作环境：温度15～35℃，相对湿度30～80%的环境下工作

	1.2
	电源要求：电压220V（±10%）、频率50～60Hz

	1.3
	插头：符合中国国家标准制式

	2
	系统性能

	2.1
	基本功能

	2.1.1
	全自动完成CLIA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

	2.1.2
	开放性系统

	2.1.3
	自动报告处理系统、质控管理、全面兼容LIS/HIS系统

	3
	参数及配置

	3.1
	加样系统

	3.1.1
	加样针：2通道加样

	3.1.2
	加样头：一次性TIP头，多种规格选择，完全避免样品携带污染和液体稀释效应

	3.1.3
	加样准确度：100ul≤2%

	3.1.4
	加样精确度：100ul≤1.5%

	3.1.5
	样品分析能力：单次处理5个96孔板，可实现拼板

	3.1.6
	加样量范围：5～300ul

	3.1.7
	液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能

	3.1.8
	预稀释：样本预稀释，多倍稀释并行

	3.1.9
	加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染

	3.1.10
	报警处理：可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

	3.2
	孵育功能

	3.2.1
	孵育板位：控温孵育位5块微板，有独立振荡功能，温控范围：室温～60℃

	3.2.2
	温度变化步长：0.1℃

	3.2.3
	温度控制精度：≤±0.5℃

	3.3
	洗板功能

	3.3.1
	洗板机类型：16通道

	3.3.2
	洗液类型：≥3种洗液

	3.3.3
	分配容量：50～1000ul

	3.3.4
	洗板残液量：≤2ul/孔

	3.3.5
	洗涤方式：一点洗、两点洗

	3.3.6
	洗板机多参数设置：全开放自定义程序，洗板方式，两点间距，洗液量，洗板次数，吸液高度，喷液高度，浸泡时间，最后吸液时间等多参数可调

	3.3.7
	洗板过程监测：具备洗板过程实时监测功能，确保稳定的洗板质量

	3.4
	判读功能（发光）

	3.4.1
	本底计数率：≤300S-1

	3.4.2
	测光值重复性：CV≤2%

	3.4.3
	测光值稳定性：≤3%

	3.4.4
	线性范围：＞0.99

	3.4.5
	孔间干扰：≤10-3

	3.5
	工作台面

	3.5.1
	样本位
	样本位、质控位和试剂位可灵活设置

	3.5.2
	试剂位
	

	★3.5.3
	条形码：可增选配条码扫描器，可识别多种条码

	3.6
	其他

	3.6.1
	操作软件

	3.6.1.1
	自主知识产权，大屏幕中英文操作界面，更具人性化设计

	3.6.1.2
	图形界面，向导式操作，简单、便捷。软件界面和设备同步运行，同步刷新，直观显示运行状态，24小时待机运行，无人值守设计

	3.6.1.3
	智能的自动运行保障系统

	3.6.1.4
	系统自动合理安排项目调度，实现不同项目、不同批次实验一起运行；

独有的零星样本检测模式，实现样本自动挑选

	3.6.1.5
	独有吸头松脱实时监测功能

	3.6.1.6
	多项目时可自由拼板

	3.6.1.7
	可自动生成质控图

	3.6.1.8
	符合实验室标准数据交换格式，可与实验室信息管理系统进行数据交换

	3.6.1.9
	符合体外诊断设备相关电子记录、追踪指令，可自动记录试验过程，便于追踪和医疗事故取证

	3.6.2
	故障处理：自动报警，可根据软件选择继续实验或暂停解决问题；断电不掉板；可强制暂停

	4
	检验试剂单价≤308元/人份，并注明具体价格


