高血压治疗仪技术参数

| 1. 产品工作条件 | 1.1 环境温度范围：5℃～40℃； 1.2 相对湿度：≤80%； 1.3 大气压力范围：70kPa～106kPa； 1.4 电 源：AC 220V 50Hz。 |
| --- | --- |
| 2. 技术规格 |  |
| 2.1 治疗头 | 2.1.1 治疗头端应输出脉气压,脉动气压频率为50Hz±2Hz。 2.1.2 部分治疗头脉动气压压力≥16KPa |
| 2.2治疗时间 | 治疗时间设置范围:13min～99min，步进量为3min，误差±5%。 |
| 2.3 噪声 | ≯65dB（A） |
| 2.4输入功率 | ≯100VA+25% |
| 2.5设备的额定电压和频率 | 电源：AC220V 50Hz |
| 2.6设备安全分类 | Ⅰ类BF型设备 |
| 2.7保护接地阻抗 | ≯0.1Ω |
| 3. 其他参数 |  |
| 3.1治疗仪外观 | 金属 |
| 3.2治疗仪出气头 | ≥12个 |
| 3.3治疗仪显示 | 液晶显示 |
| 3.4治疗仪工作时间 | 连续工作不得超过12小时 |