
高血压治疗仪技术参数

	1. 产品工作条件
	1.1 环境温度范围：5℃～40℃；
1.2 相对湿度：≤80%；
1.3 大气压力范围：70kPa～106kPa；
1.4 电 源：AC 220V  50Hz。

	2. 技术规格
	 

	2.1 治疗头
	2.1.1 治疗头端应输出脉气压,脉动气压频率为50Hz±2Hz。
2.1.2 部分治疗头脉动气压压力≥16KPa

	2.2治疗时间
	治疗时间设置范围:13min～99min，步进量为3min，误差±5%。

	2.3 噪声
	≯65dB（A）

	2.4输入功率
	≯100VA+25%

	2.5设备的额定电压和频率
	电源：AC220V   50Hz 


	2.6设备安全分类
	Ⅰ类BF型设备  

	2.7保护接地阻抗
	≯0.1Ω

	3. 其他参数
	

	3.1治疗仪外观
	金属

	3.2治疗仪出气头
	[bookmark: _GoBack]≥12个

	3.3治疗仪显示
	液晶显示

	3.4治疗仪工作时间
	连续工作不得超过12小时

	
	




