天门市第一人民医院微量元素检测仪招标参数：
招标参数及要求：
检测方法：极谱分析法和微分电位溶出分析法，原子吸收光谱法，ICP-MS。
适用范围：适用于医疗机构检测人体血液、尿液、毛发等样品中的微量元素。

控制技术：全数字化高准度自动检测分析控制技术

温控功能：具有自动温控和显示功能

分析与判断：自动分析、测定结果智能判断

质量控制：自动质控测定、独立质控数据库，可自动绘制质控图、出具质控报告

检测元素：无限制，不少于锌、铁、钙、镁、锰、镉、铅、铜八种常规元素，可任意扩展。

同时测定：可一键同时测定八种常规元素，也可任意选择元素单独或同时测定

配套试剂：有混合试剂-锌铁钙镁锰测定试剂和镉铅铜测定试剂的注册证
室间质评：国家临床检验中心室间质评分类超过1家用户，国家室间质评样本结果符合正确度要求。
适用样本：末梢血、静脉血、尿液、头发、精液等

仪器校准：自动分级校准、定标。

线性回归系数：r≥0.999

重复性：检测变异系数（CV）≤3%

准确度：检测相对误差（B）≤3%

工作站：外置工作站自动控制；亿万级储存，数据可任意查找、自动统计、智能判断。

支持LIS系统

技术支持：具有远程协助功能，可在线远程维护设备、免费升级软件，及时提供技术支持。
