转运呼吸机招标参数

一、整机与显示要求
1. 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。
2. [bookmark: _GoBack]通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。
3. 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。
4. 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
5. 电池续航时间1块电池≥4小时。
6. 呼吸机主机重量≤5kg。
7. 吸气峰值流速≥200L/min。
8. 配备提拿悬挂把手，灵活便携。
9. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
10. 采用≥5英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥480*480像素，可同时显示波形和监测参数。
11. 具有屏幕亮度调节功能。
12. 电量显示功能。
二、环境适应性要求
1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2. 最高工作海拔≥5000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3. 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
三、呼吸模式及功能
1. 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）。
2. 配备有创和无创通气模式。
四、设置参数
1. 潮气量：20ml—2000ml
2. 吸气压力：1—60 cmH2O
3. 呼气末正压：0—50 cmH2O
4. 吸入氧浓度：21—100%
5. 吸气时间：0.1—10s
6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或OFF
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF
8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
9. 氧疗流量：2—80L/min
五、监测参数和报警
1. 监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。
3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。



×ªÔËºôÎü»úÕÐ±ê²ÎÊý

Ò»¡¢Õû»úÓëÏÔÊ¾ÒªÇó

1.

Í¨¹ý

EN1789

ºÍ

YY0600.3

×ªÔË±ê×¼²âÊÔ¡£

2.

Í¨¹ý

RTCA/DO-160G

ºÍ

EN

13718-1

Ö±Éý»ú×ªÔË±ê×¼²âÊÔ¡£

3.

ÊÊÓÃÓÚ³ÉÈË¡¢Ð¡¶ùºÍÓ¤Ó×¶ù»¼ÕßÍ¨Æø¸¨Öú¼°ºôÎüÖ§³Ö¡£

4.

Õû»úÎªµç¶¯µç¿ØÉè¼Æ£¬ÎÐÂÖÇý¶¯²úÉú¿ÕÆøÆøÔ´¡£

5.

µç³ØÐøº½Ê±¼ä

1

¿éµç³Ø

¡Ý

4

Ð¡Ê±¡£

6.

ºôÎü»úÖ÷»úÖØÁ¿

¡Ü

5kg

¡£

7.

ÎüÆø·åÖµÁ÷ËÙ

¡Ý

20

0

L/min

¡£

8.

Åä±¸ÌáÄÃÐü¹Ò°ÑÊÖ£¬Áé»î±ãÐ¯¡£

9.

Ö§³Ö¸ßÑ¹ÑõÆøÆøÔ´ºÍµÍÑ¹ÑõÆøÆøÔ´Á½ÖÖ·½Ê½¡£

10.

²ÉÓÃ

¡Ý

5

Ó¢´ç²ÊÉ«µçÈÝ´¥Ãþ¿ØÖÆÆÁ£¬·Ö±æÂÊ

¡Ý

480*

4

8

0

ÏñËØ£¬¿ÉÍ¬Ê±ÏÔÊ¾²¨ÐÎºÍ¼à²â²Î

Êý¡£

11.

¾ßÓÐÆÁÄ»ÁÁ¶Èµ÷½Ú¹¦ÄÜ¡£

12.

µçÁ¿ÏÔÊ¾¹¦ÄÜ¡£

¶þ¡¢»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔÒªÇó

1.

·À³¾·ÀË®µÈ¼¶

¡Ý

IP

34

£¬±£Ö¤»úÆ÷ÔÚ¸´ÔÓ»·¾³ÖÐµÄ°²È«¡£

2.

×î¸ß¹¤×÷º£°Î

¡Ý

5

000

m

£¬Âú×ã¸ßº£°ÎºÍÖ±Éý»ú×ªÔËÒªÇó¡£

3.

¹¤×÷ÎÂ¶È·¶Î§£º

-20

~

50

¡æ

£¬Âú×ãµÍÎÂºÍ¸ßÎÂ»·¾³ÏÂ¹¤×÷ÒªÇó¡£

Èý¡¢ºôÎüÄ£Ê½¼°¹¦ÄÜ

1.

±êÅäÄ£Ê½

£º

¿ØÖÆ

/

¸¨ÖúÍ¨Æø

Ä£Ê½

A/C

ºÍÍ¬²½¼äÐªÖ¸ÁîÍ¨Æø

SIMV

£»

³ÖÐø

ÆøµÀÕýÑ¹Í¨ÆøÄ£Ê½

/

Ñ¹Á¦

Ö§³ÖÍ¨Æø

CPAP/PSV

¡¢Ë«Ë®Æ½ÆøµÀÕýÑ¹Í¨Æø£¨Èç

B

IPAP

»ò

DuoLevel

»ò

BiL

evel

£©

¡¢Ñ¹

Á¦µ÷½ÚÈÝÁ¿¿ØÖÆÍ¨Æø£¨Èç

AUTOFLOW

»ò

PRVC

µÈ

£©

¡£

2.

Åä±¸ÓÐ´´ºÍ

ÎÞ´´Í¨ÆøÄ£Ê½¡£

ËÄ¡¢ÉèÖÃ²ÎÊý

1.

³±ÆøÁ¿£º

20ml

—

2

000ml

2.

ÎüÆøÑ¹Á¦£º

1

—

6

0

cmH2O

3.

ºôÆøÄ©ÕýÑ¹£º

0

—

50

cmH2O

4.

ÎüÈëÑõÅ¨¶È£º

2

1

—

100%

5.

ÎüÆøÊ±¼ä£º

0

.1

—

10

s

6.

Ñ¹Á¦´¥·¢ÁéÃô¶È£º

-20

—

-

0.5cmH2O

£¬

»ò

OFF

7.

Á÷ËÙ´¥·¢ÁéÃô¶È£º

0.5

—

20L/

min

£¬

»ò

OFF

8.

ºôÆø´¥·¢ÁéÃô¶È£º

Auto,

1

—

85%

9.

ÑõÁÆÁ÷Á¿£º

2

¡ª

8

0

L/min

Îå¡¢¼à²â²ÎÊýºÍ±¨¾¯

1.

¼à²â²ÎÊý£º·ÖÖÓÍ¨ÆøÁ¿¡¢³±ÆøÁ¿¡¢ÆøµÀÑ¹Á¦¡¢ºôÎüÆµÂÊµÈ¹Ø¼ü²ÎÊý¡£

2.

²¨ÐÎ¼à²â£ºÑ¹Á¦

¡ª

Ê±¼ä¡¢Á÷ËÙ

¡ª

Ê±¼ä¡¢ÈÝÁ¿

¡ª

Ê±¼äºÍ

CO

2

¡ª

Ê±¼ä²¨ÐÎ¡£

3.

±¨¾¯

£º

³±ÆøÁ¿

¡¢

Í¨ÆøÁ¿

¡¢

Ñ¹Á¦

¡¢

ºôÎüÆµÂÊ

¡¢

ÖÏÏ¢

¡¢

ÑõÅ¨¶È

¡¢

ÑõÆø²»×ã

¡¢

µçÁ¿²»×ã

¡¢

¹ÜÂ·

ÍÑÂä¡¢»úÆ÷¹ÊÕÏµÈ¡£

