转运呼吸机招标参数

一、整机与显示要求

- 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。

- 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试。

- 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

- 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- 电池续航时间1块电池≥4小时。

- 呼吸机主机重量≤5kg。

- 吸气峰值流速≥200L/min。

- 配备提拿悬挂把手，灵活便携。

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- 采用≥5英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥480*480像素，可同时显示波形和监测参数。

- 具有屏幕亮度调节功能。

- 电量显示功能。

二、环境适应性要求

- 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- 最高工作海拔≥5000m，满足高海拔和直升机转运要求。

- 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

三、呼吸模式及功能

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）。

- 配备有创和无创通气模式。

四、设置参数

- 潮气量：20ml—2000ml

- 吸气压力：1—60 cmH2O

- 呼气末正压：0—50 cmH2O

- 吸入氧浓度：21—100%

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

- 监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

- 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。