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	序号
	

	1
	测试速度≥300T/H

	2
	进样轨道：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测

	3
	样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本

	4
	样本提篮： 具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能

	5
	能够自动识别不同的样本容器，对异常液面智能识别和报警，确保加样的准确性。

	6
	单模块试剂通道：≥36个

	7
	样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等

	8
	样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

	9
	具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳

	10
	反应杯：反应单元为一次性反应杯

	11
	反应温度控制在37℃±0.1℃

	*12
	混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。

	13
	生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术

	14
	磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

	15
	校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

	16
	可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间

	17
	溯源性：符合国际量值溯源体系要求

	18
	全部检测项目要≥65项

	*19
	拓展功能：具有模块化拓展功能，可连接不同速度及功能的模块，可以与同品牌全自动生化仪联机，可组成生化免疫一体机，可组成多联化学发光分析仪，可连接前处理系统组成全自动流水线；

	*20
	检测项目要求：肿瘤标志物（需开展肺癌五项筛查NSE，CYFRA 21-1，CEA，proGRP，SCC），传染病、甲状腺功能检测项目、骨标志物及NT-proBNP心肌检测项目。

	*21
	甲功五项（FT3,FT4,T3,T4,TSH）提供中国妊娠人群参考范围，并写入试剂说明书。

	22
	全部检测项目要≥65项

	23
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书，以方便核查	

	24
	校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证

	*25
	能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测 

	26
	急诊通道：具有独立急诊通道，并且有优先处理胸痛中心样本的急诊检测能力



