儿童多参数生物反馈治疗仪技术参数

（一）硬件

- 1.八通道多参数信号处理器：可监测和记录脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)多种生理信号。

- *2.信号处理器的物理通道：均为独立通道（非集成通道）。

- *3.信号处理器工作模式：采用直流供电，脱离计算机作为动态Holter使用。

- 4.传感器类型：非集成外置独立传感器，内置IC芯片，有效消除伪差。

- 5.阻抗测试：内置定标及全程在线阻抗测试功能。

- 6.脑电电极：由三个电极组成，主要采集位点是专业盘状电极，可用于头部任何位点，另外为耳夹参考电极以及接地电极。

- 7.肌电电极：可用于全身任何部位肌肉。

- *8.数据传输：采用光纤传输，光纤的长度可调节。

- 9.品牌主机及双屏设计：系统运行稳定，屏幕角度可调节。

- 10.AD采样率：

  - 10.1 肌电(EMG)通道≥2048Hz。

  - 10.2 脑电(EEG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)通道≥256 Hz。

- 11.AD采样位数：14位。

- 12.精确度：脑电(EEG)、肌电(EMG)及心电(EKG)误差≦±10%。

- 13.输入阻抗：≥5 MΩ。

- 14.共模抑制比：

  - 14.1脑电(EEG)通道≥110dB。

  - 14.2 肌电(EMG)、心电(EKG)通道≥100dB。

- 15.输入噪声（噪声电平）：

  - 15.1 脑电(EEG)通道≦2µVp-p (r.m.s)。

  - 15.2 肌电(EMG)通道≦1µVp-p (r.m.s)

  - 15.3 心电(EKG)通道≦5µVp-p (r.m.s)。

- 16.测量范围：

  - 16.1 脑电(EEG)测量范围：2～500µVp-p。

  - 16.2 肌电(EMG)测量范围：5～5000µVp-p。

  - 16.3 心电(EKG)测量范围：0.01～50mVp-p。

  - 16.4 血容量搏动(BVP)测量范围: 0%～100%。

  - 16.5 皮温(Temp)测量范围: 10℃～45℃。

  - 16.6 皮电(SC)测量范围: 0.1～30µS。

  - 16.7 呼吸(Resp)测量范围: ≥30%～65%。

（二）软件

- 1.操作平台软件中文版

- 2.听觉反馈：可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量。

- 3.视觉反馈：可采用AVI、flash等格式的影像文件。

- 4.开发工具软件Developer Tools：内含三种开发工具

  - 4.1 通道编辑软件（Channel Editor）： 提供60余种物理算法，支持255个虚拟通道编辑

  - 4.2 界面编辑软件（Screen Editor）：可自定义训练项目、选择可采集数据。

  - 4.3 方案编辑软件（Script Editor）：串联界面形成完成流程的评估-训练方案。

- 5.治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。

- 6.评估功能：具有5种评估方式

  - 6.1基线阈值评估

  - 6.2脑电认知评估

  - 6.3全参数应激评估

  - 6.4心理测量评估量表

  - 6.5视听整合连续测试(IVA)

- 7.训练功能：

  - 7.1 具有呼吸放松、冥想训练、渐进式放松、音乐治疗等多种形式放松治疗。

  - 7.2 反馈要求：脑电及其他生理参数反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。

7.3 可采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等。

8.数据处理：采集EEG、EKG、EMG、SC、TEMP、RESP、BVP电生理信号，应用多种函数运算方式，进行时域信号处理、频域信号FFT转换、逻辑运算、事件标记、统计运算等多种方式进行数据处理为临床治疗所需提供相关参数。

9.数据管理功能：可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。