儿童多参数生物反馈治疗仪技术参数
（一）硬件
[bookmark: _Hlk30428422]1.八通道多参数信号处理器：可监测和记录脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)多种生理信号。
*2.信号处理器的物理通道：均为独立通道（非集成通道）。
*3.信号处理器工作模式：采用直流供电，脱离计算机作为动态Holter使用。
4.传感器类型：非集成外置独立传感器，内置IC芯片，有效消除伪差。
5.阻抗测试：内置定标及全程在线阻抗测试功能。
6.脑电电极：由三个电极组成，主要采集位点是专业盘状电极，可用于头部任何位点，另外为耳夹参考电极以及接地电极。
7.肌电电极：可用于全身任何部位肌肉。
*8.数据传输：采用光纤传输，光纤的长度可调节。  
9.品牌主机及双屏设计：系统运行稳定，屏幕角度可调节。
10.AD采样率：
10.1 肌电(EMG)通道≥2048Hz。
10.2 脑电(EEG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)通道≥256 Hz。
11.AD采样位数：14位。
12.精确度：脑电(EEG)、肌电(EMG)及心电(EKG)误差≦±10%。
13.输入阻抗：≥5 MΩ。
14.共模抑制比：
[bookmark: _Hlk30423840]14.1脑电(EEG)通道≥110dB。
14.2 肌电(EMG)、心电(EKG)通道≥100dB。
15.输入噪声（噪声电平）：
15.1 脑电(EEG)通道≦2µVp-p (r.m.s)。
15.2 肌电(EMG)通道≦1µVp-p (r.m.s)
15.3 心电(EKG)通道≦5µVp-p (r.m.s)。
16.测量范围：
16.1 脑电(EEG)测量范围：2～500µVp-p。
16.2 肌电(EMG)测量范围：5～5000µVp-p。
16.3 心电(EKG)测量范围：0.01～50mVp-p。
16.4 血容量搏动(BVP)测量范围: 0%～100%。
16.5 皮温(Temp)测量范围: 10℃～45℃。
16.6 皮电(SC)测量范围: 0.1～30µS。
16.7 呼吸(Resp)测量范围: ≥30%～65%。
（二）软件
1.操作平台软件中文版
2.听觉反馈：可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量。
3.视觉反馈：可采用AVI、flash等格式的影像文件。
4.开发工具软件Developer Tools：内含三种开发工具
4.1 通道编辑软件（Channel Editor）： 提供60余种物理算法，支持255个虚拟通道编辑
4.2 界面编辑软件（Screen Editor）：可自定义训练项目、选择可采集数据。
4.3 方案编辑软件（Script Editor）：串联界面形成完成流程的评估-训练方案。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk30428441]5.治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。
6.评估功能：具有5种评估方式
6.1基线阈值评估
6.2脑电认知评估
6.3全参数应激评估
6.4心理测量评估量表
6.5视听整合连续测试(IVA)
7.训练功能：
7.1 具有呼吸放松、冥想训练、渐进式放松、音乐治疗等多种形式放松治疗。
7.2 反馈要求：脑电及其他生理参数反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。
7.3 可采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等。
8.数据处理：采集EEG、EKG、EMG、SC、TEMP、RESP、BVP电生理信号，应用多种函数运算方式，进行时域信号处理、频域信号FFT转换、逻辑运算、事件标记、统计运算等多种方式进行数据处理为临床治疗所需提供相关参数。
[bookmark: _GoBack]9.数据管理功能：可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。
