# 双目视力筛选仪招标要求

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品适用年龄范围 | 检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。 |
| 2 | 产品主要功能 | 应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能 |
| 3 | 网络连接功能(选配） | 视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能 |
| 4 | ★等效球镜 | 测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。 |
| 5 | 柱镜度 | 范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D |
| 6 | 柱轴 | 范围： 1 至 180 度，增量为 1 度 |
| 7 | 510豁免认证 | 视力筛选仪为510豁免产品，具有510豁免声明，其他的FDA认证不可以进行替代。 |
| 8 | 低电量提示功能 | 当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线，需标明充电一次可使用时长。 |
| 9 | 无线电发射设备型号核准证 | 为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证。 |
| 10 | 灵敏及特异性声明 | 关于敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6%的文献证明 |
| 11 | 打印机配置选择 | 视力筛查仪能够连接并打印到大多数具有网络功能的打印机。 |
| 12 | 视力筛选仪显示屏 | 彩色液晶显示屏≥4.8英寸，全中文触摸操作，显示屏为符合人体工程学原理的前倾屏幕。 |
| 13 | 工作温度 | 工作温度 (°C)：+10 至 +40 |
| 14 | 工作湿度 | 工作湿度：相对湿度 30% 至 95% |
| 15 | 转诊标准重设定功能 | 具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，可以符合医院自行屈光标准设定功能。 |
| 16 | 主机系统语言 | 机器内系统具有中文语言功能，有英文语音更好。 |
| 17 | 矫正视力测试 | 区分隐形眼镜和框架眼镜，可进行矫正视力的筛查 |
| 18 | 自定义警告提示标准 | 设备内置自定义警告提示标准功能，并可以打印A4报告上，进行提示家长数据的诊断结果，有图提示近视、远视、散光、凝视偏斜、瞳孔大小、屈光参差症、凝视不对等等数据是否在正常范围或范围外，并对于有问题的患者，有结果诊断功能。 |
| 19 | 报告横幅功能 | A4报告上具有可以添置医院名称，医院Logo的功能 |
| 20 | 屏保功能 | 视力筛查仪上无活动，60 秒钟后，屏幕将会变暗（不会突然变黑）；5 分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 视力筛查仪。 |