
双目视力筛选仪招标要求

	序号
	货物名称
	招标规格

	1
	★产品适用年龄范围
	检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。

	2
	产品主要功能
	应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能

	3
	网络连接功能(选配）
	视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能

	4
	★等效球镜
	测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。

	5
	柱镜度
	范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D

	6
	柱轴
	范围： 1 至 180 度，增量为 1 度

	7
	510豁免认证
	视力筛选仪为510豁免产品，具有510豁免声明，其他的FDA认证不可以进行替代。

	8
	低电量提示功能
	当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线，需标明充电一次可使用时长。

	9
	无线电发射设备型号核准证
	为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证。

	10
	灵敏及特异性声明
	关于敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6%的文献证明

	11
	打印机配置选择
	视力筛查仪能够连接并打印到大多数具有网络功能的打印机。

	12
	[bookmark: _GoBack]视力筛选仪显示屏
	彩色液晶显示屏≥4.8英寸，全中文触摸操作，显示屏为符合人体工程学原理的前倾屏幕。

	13
	工作温度
	工作温度 (°C)：+10 至 +40

	14
	工作湿度
	工作湿度：相对湿度 30% 至 95%

	15
	转诊标准重设定功能
	具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，可以符合医院自行屈光标准设定功能。

	16
	主机系统语言
	机器内系统具有中文语言功能，有英文语音更好。

	17
	矫正视力测试
	区分隐形眼镜和框架眼镜，可进行矫正视力的筛查

	18
	自定义警告提示标准
	设备内置自定义警告提示标准功能，并可以打印A4报告上，进行提示家长数据的诊断结果，有图提示近视、远视、散光、凝视偏斜、瞳孔大小、屈光参差症、凝视不对等等数据是否在正常范围或范围外，并对于有问题的患者，有结果诊断功能。

	19
	报告横幅功能
	A4报告上具有可以添置医院名称，医院Logo的功能

	20
	屏保功能
	视力筛查仪上无活动，60 秒钟后，屏幕将会变暗（不会突然变黑）；5 分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 视力筛查仪。




