脑电图机参数
1、功能要求：
具有常规脑电图、脑电地形图监测分析等功能。
2、采集放大器：
2.1 ★ 32导一体式数字化放大器，EEG标准单极输入≥25导；扩展输入≥8导，单极、双极自主控制（可采集多导睡眠参数如眼动、鼾声、下颌肌电、腿动、口鼻气流、胸腹呼吸、腿动等）；DC输入≥4导；状态输入≥7路；
2.2 放大器与主机具备网线实时传输功能；
2.3 共模抑制比：≥100dB (实测118dB)；
2.4 数模转换：16bits；
2.5★ 采样频率：256、512、1024、2048Hz 可调； 
[bookmark: _GoBack]2.6高频滤波：15-10000Hz共21档可调； 
2.7 低频滤波：0.053-530Hz多档可调；
2.8放大器连接方式：5V直流电供电，标准网口连接
3、 软件功能：
3.1 自动诱发程序，包括睁闭眼、过度换气，过程中有提示音；
3.2 同步记录：脑电、心电、肌电等多导生理参数
3.3 病人数据回放时，可软件截图，在线生成报告；
3.4 定量脑电图分析软件：幅度和功率谱、各脑电图成份在各导联中的比例、各脑区左右对比（侧差比）、最大值数据,分析结果自动存到标准数据库中，允许进行统计学分析；
3.5 同步回放记录过程中的数据，同屏显示。
3.6 保存数据的采样率可选择，范围：256、512、1024、2048Hz。可调
3.7 自定义事件平均叠加。
3.8 回放数据，过程中可变换导联、滤波条件。
3.9 中文报告自动生成系统：包括10套标准诊断模板，允许自由编辑模板，报告书格式可自由调整。
3.10 两种以上测量功能（如双光标测量和固定标尺），波形局部放大，放大后精确测量波幅\时程\频率。
3.11★回放软件可直接读取EDF格式文件，并可分析第三方数据。
3.12采集数据时可直接保存为EDF格式；回放数据时，软件可直接导出EDF格式文件
3.13脑电数据可在任意PC机回放：可将存储设备（如光盘）中的脑电数据放在任何电脑上回放和分析，方便教学与学术交流
3.14多功能窗口：同时打开多个窗口以各自参数呈现不同状态下的脑电图，便于快速定位、排除干扰、发现高频振荡等，多窗口必须实时同步回放。











配置清单

	产品名称
	名      称     配     置
	单位
	数量

	主机系统
	硬件配置

	
	DELL（Win10）,双核CPU,内存8GB，机械硬盘1T，固态硬盘250G，串口1个，高速网口2个
	套
	1

	
	24寸高清液晶显示器
	台
	1

	
	32导数字化智能型电极输入放大器
	套
	1

	
	彩色打印机
	台
	1

	
	脑电盘状电极（24根/套）
	套
	1

	
	脑电膏
	盒
	1

	
	专业台车（放大器支架）
	台
	1

	
	软件系统

	
	脑电同步采集及回访分析软件
	套
	1

	
	定量脑电地形图自动分析软件
	套
	1




