内镜清洗工作站技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： |  |
| 1.1.1 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液外泄。 |
| 1.1.2 | 清洗槽规格尺寸要求： （根据方案图确定槽体尺寸） | 单方槽： ≤长620mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm； 双方槽： ≤长1180mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm； 方槽需5个分别为：初洗、漂洗、消毒、消毒、终末漂洗 |
| 1.1.3 | 干燥台规格尺寸要求： | ≤长1000mm×宽750mm； 根据现场场地定制 |
| 1.2 | 柜体： |  |
| 1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.3 | 特有功能 |  |
| ★1.3.1 | 管道自身消毒功能 | 可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 |
| 1.4 | 智能化操作系统 |  |
| 1.4.1 | 水/气“一次性”全自动灌注器 |  |
| 1.4.1.1 | 全自动灌注主机要求： | 不占用操作空间，一键式操作；注水注气系统采用分离式，在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 1.4.2 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器 |  |
| 1.4.2.1 | 全自动循环灌注主机要求： | 不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 1.4.3 | 控制器要求： | 采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少 |
| 1.4.4 | 酶液/消毒液倒计时装置要求： | 独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 1.4.5 | 快速接头材质及功能要求： | 整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料。 |
| 1.5 | 供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |  |
| 1.5.1 | 供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |  |
| 1.5.1.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀。 |
| 1.5.1.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。 |
| 1.5.1.3 | 终末漂洗水质要求： | 终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。 |
| 1.5.1.4 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 1.5.1.5 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa |
| 1.5.1.6 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式。 |
| 1.5.1.7 | ABS塑料落水器 | 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 |
| 1.5.2 | 供气系统 |  |
| 1.5.2.1 | 医用无油空气压缩机 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W。 |
| 1.5.2.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa无耗材、免维护、免清洗。 |
| 1.5.2.3 | 空气过滤器 | 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 |
| 1.5.2.4 | 供气管路要求： | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。 |
| 1.6 | 高压清洗喷枪 |  |
| 1.6.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.6.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.7 | 其他附件 |  |
| 1.7.1 | 手套盒： | 可放置各种不同的手套 |
| 1.7.2 | 纱布盒： | 可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； |

追溯系统

| 2 | 追溯管理系统 |
| --- | --- |
| 2.1 | 能与汇侨院区内镜室追溯系统（广州顺元）对接 |