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	序号
	技术参数要求

	1
	主体

	1.1
	台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

	1.1.1
	浸泡槽盖材质要求
	采用透明亚克力板材一次成型，配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液外泄。

	
	
	

	1.1.2
	清洗槽规格尺寸要求：          （根据方案图确定槽体尺寸）
	单方槽：  ≤长620mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm；                                         双方槽：    ≤长1180mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm； 
方槽需5个分别为：初洗、漂洗、消毒、消毒、终末漂洗                                   

	1.1.3
	干燥台规格尺寸要求：
	 ≤长1000mm×宽750mm；                                                                                                                                                                                                                                                                               根据现场场地定制

	1.2
	柜体：

	1.2.1
	柜体形状要求：
	采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

	1.3
	特有功能

	★1.3.1
	管道自身消毒功能
	可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。

	1.4
	智能化操作系统

	1.4.1
	水/气“一次性”全自动灌注器

	1.4.1.1
	全自动灌注主机要求：
	不占用操作空间，一键式操作；注水注气系统采用分离式，在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。

	1.4.2
	酶液/消毒液全自动循环灌注器

	1.4.2.1
	全自动循环灌注主机要求：
	不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。    

	1.4.3
	控制器要求：
	采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少

	1.4.4
	酶液/消毒液倒计时装置要求：
	独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

	1.4.5
	快速接头材质及功能要求：
	整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料。

	1.5
	供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器

	1.5.1
	供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器

	1.5.1.1
	供水管路要求：
	所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀。                                                                                  

	1.5.1.2
	排水管路要求：
	所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。                                                    

	1.5.1.3
	终末漂洗水质要求：
	终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。

	1.5.1.4
	排污型水质处理器要求：
	安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

	1.5.1.5
	自动/手动双控水源控制要求：
	自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

	1.5.1.6
	不锈钢水龙头
	国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式。

	1.5.1.7
	ABS塑料落水器
	独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

	1.5.2
	供气系统

	1.5.2.1
	医用无油空气压缩机
	采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W。  

	1.5.2.2
	中心气体处理器要求:
	无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa无耗材、免维护、免清洗。         

	1.5.2.3
	空气过滤器
	对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 

	1.5.2.4
	供气管路要求：
	采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

	1.6
	高压清洗喷枪

	1.6.1
	高压水枪材质及功能要求：
	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，耐受压力0-0.7MPa。

	1.6.2
	高压气枪材质及功能要求：
	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，耐受压力0-0.7MPa。

	1.7
	其他附件

	1.7.1
	手套盒：
	可放置各种不同的手套

	1.7.2
	纱布盒：
	可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；



追溯系统

	2
	追溯管理系统

	2.1
	能与汇侨院区内镜室追溯系统（广州顺元）对接



