微波消融治疗仪招标参数

一、设备名称：微波消融治疗仪

二、产品参数：

- 依据2018版《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。

- 工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

- 输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%。

- 匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

- 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

- 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

- ★冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

- ★消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

- ★旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

- 显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

- 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

- 额定输入功率：≤1200 vA。

- 工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。

- 整机防泄漏：无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²。