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一．技术指标
本底计数：≤1200cpm
窗口本底：≤900CPM
点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1
窗口计数率：≥0.14（min×Bq）-1
8小时稳定性：≤3%
探头高度调整范围：960mm-1280mm
电源要求：AC220V 50Hz
二．测量功能
甲状腺摄碘率测定
甲状腺抑制率测定
过氯酸钾排泌实验
有效半衰期测定
三．特点
* 电动调节探头升降，方便不同身高人群的测量。
 测试标准源使用的蜡模，采用挂钩结构，加挂十分方便。
操作软件全中文界面，操作简单，病人报告单编辑方便。
* 测量数据可通过局域网读取传输。
通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc。
*软件可以联网,样本只需门诊或科室输入一次就行,样本报告单可以在科室或 门诊处都可以打印。

