医用冰箱招标参数

产品各项功能介绍：

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积：≥1000L.

2、箱内温度控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。

4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；

7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗。

8、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

9、变频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB；

10、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

11、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证

温控的准确性；

12、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；

13、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

14、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。

15、产品具备医疗器械注册证。

16、产品具备CQC节能环保认证。

17、产品符合T/CITS 0004-2003 《高性能医用冷藏箱技术要求及检测方法》