移动护理PDA参数

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.3GHZ（需提供原厂盖章彩页） |
|  | 内存容量 | ≥4GB RAM，≥64GB ROM |
|  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh |
|  | ▲材质 | 采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS或CMA标识的检测报告，委托人为整机产品制造商） |
|  | 电池一体化 | 电池采用一体化设计，不可拆卸 |
|  | 按键 | 电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，快捷功能键 |
|  | 屏幕 | ≥5英寸，电容多点触控 |
|  | 分辨率 | ≥1280x720 |
|  | 摄像头 | ≥1300万像素，自动对焦摄像头 |
|  | ▲隐蔽取证 | 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件） |
|  | ▲手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供彩页） |
|  | 重量 | ≤250g（含标准电池） |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试 |
|  | ▲WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ax，支持wifi6 |
|  | 无线广域网 | 支持4G全网通 |
|  | ▲蓝牙 | ≥Bluetooth 5.3（需提供彩页） |
|  | NFC | 支持 |
|  | 条码扫描引擎 | 扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°; |
|  | 条码扫描窗 | 为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角设计。 |
|  | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
|  | 操作系统 | Android8.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件，其获证单位必须为投标产品制造商） |
|  | ▲个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件，其获证单位必须为投标产品制造商） |
|  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件） |
|  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件） |
|  | ▲一键启动 | 设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权，其获证单位必须为投标产品制造商） |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件） |
|  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 |
|  | 产品认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 型号核准认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。 |
|  | ▲安规检测 | 投标产品通过GB9706安规检测（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲医用电气安全 | 投标产品通过YY9706医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 平均无故障 | MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲防护等级 | ≥IP67（需提供带有CNAS或CMA标识检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲辐射安全 | 基于人体健康与安全，要求制造商具有辐射安全生产相关证书，满足设备辐射安全生产要求，需提供证书复印件。 |
|  | 配件 | 短挂绳x1，充电器x1，数据线x1，充电底座x1 |