臭氧水疗仪参数

1、主要功能：
1.1. 本设备需具有强效消毒灭菌功能，止疼镇痛以及免疫调节作用，并能提高局部组织含氧量改善微循环加速病灶迅速痊愈。
1.2. 本设备需适应于各种皮炎、湿疹、银屑病等瘙痒炎症性皮肤病；褥疮、脉管炎、静脉曲张等引起的溃疡；带状疱疹、脓疱疮、手足癣、体股癣等感染性疾病；各种天疱疮、大疱性类天疱疮、疱疹样皮炎等大疱性皮肤病的创面清洁治疗、糖尿病足、烧烫伤等常见皮肤疾病。
1.3. 本设备需具备快速消毒杀菌、清洁去污去腐、安全彻底的特点。
2、技术参数：
2.1.本设备主要配件：臭氧水疗仪由分子筛氧气系统、臭氧发生器、显示器、控制系统、气液混合系统和气液分离系统、气液输送管等。
2.2.电源：～220V，50Hz，  额定功率：＜350VA；
2.3.气源：需采用医用分子筛供氧系统，氧气浓度须达到医用标准；
2.4 水源：只需普通的自来水，无需纯净水或净水系统；
2.5.*臭氧水浓度1.0mg/L－7.5mg/L；
2.6.噪音≤67dB(A)，要求环境温度5℃-40℃，相对湿度≤85%；大气压力86.0kPa -106.0kPa 。
2.7.过热保护装置：保险丝F3.15AH250V P（φ5×20）3.15A
2.8.防漏电保护装置，水电分离设计；
2.9.*具备双通道治疗液输出、多人治疗功能；
2.10*臭氧水治疗液输出总量达到11500ml/min；
输出1流量：5000ml/min，大小可调；  输出2流量：6500ml/min，大小可调。
2.11.智能人机交互界面，7寸触摸显示液晶屏；
2.12.设备实时运行状态显示功能，异常提醒功能；
2.13.治疗液输出实时温控显示、超温超限报警功能：
2.14.具备治疗液温控范围设置功能，温度自行自由设置，可设置成15-43℃；
2.15.臭氧发生器超温超限报警功能，实时温度显示功能，高于65℃过高温度报警；
2.16.臭氧水治疗液流速具备1-5档位，共计5个档位大小可调；
[bookmark: _GoBack]2.17.具备水箱液位显示功能：水位低、中、高及水位错误显示功能；
2.18.水箱容量11L，满足连续治疗液供应；
2.19.治疗通道具备倒计时、记忆储存功能，治疗时间可在0-60min内设定；
2.20.开机正计时功能：时间可在0-60min内设定，具备记忆储存功能；
2.21.*两个治疗操作通道可独立操作，各通道可独立任意调节；
2.22.排放臭氧浓度≤0.15mg/m3，符合国家标准；
2.23.具备臭氧水气分离以及臭氧尾气排放功能；
2.24.开关机具备水箱保护，强排出水功能；



