膀胱镜及高清摄像系统（含手术床及工作站）

一、高清摄像机技术参数

1、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA。

2、I类设备BF型应用部分。

3、1组1/2.86英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器。★

4、摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(207.3万像素)

5、扫描标准：1125线，60帧。★

6、视频输出： 双HDMI、双DVI。

7、最低照度： 5Lx at F5.5。

8、摄像头按键功能可设置，实现“图像冻结并存图”、“白平衡”、“亮度加”、“亮度减”。

9、图像放大等级选择：最大4档设置。

10、可通过摄像机主机面板按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能。

二、高清晰医用彩色监视器技术参数

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *显示尺寸 | ≥24英寸 |
| 2 | 电源 | 外置电源220V |
| 3 | *分辨率 | ≥1920x1080 |
| 4 | 比例 | 16:9 |

三、LED冷光源技术参数

1、光源类型：LED

2、灯泡功率：≥30W

3、输出孔径：Ø10mm

4、输出总光通量：410LM

5、色温：3000K～7000K

四、专用仪器台车技术参数

1、专业医用台车

2、五层

3、材质：金属

五、内窥镜影像工作站技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 计算机 | 处理器 | 英特尔双核处理器 |
|  | 内 存 | 4GB |
|  | 硬 盘 | 1T |
|  | 网 卡 | 集成千兆以太网卡 |
|  | 键 鼠 | 标准键盘、光电鼠标 |
|  | 显示器 | 21.5英寸宽屏液晶显示器 |
| 打印机 | 彩色喷墨打印机 |  |
| 采集设备 | （1）功 能：具有动态/静态影像撷取 （2）帧 率：每秒可达30（NTSC）帧、25（PAL）帧 （3）支援YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 , RGB 32, 24, 15 Formats （4）输入讯号：支持AV端子及S端子 （5）全屏撷取分辨率最高可达768x576 （6）支持NTSC及PAL双系统 |  |
| 采集开关 | 脚踏采集开关 |  |
| 台车 | 工作站专用ABS台车 |  |
| 视频数据线 | 高品质视频信号输入线 |  |

六、尿道膀胱镜技术参数：

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管

2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥

3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮

4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损

5.不锈钢水阀

6.操作器手轮配有拨板起落指示标

7.*旋锁式可与STORZ产品互换使用

8.*内窥镜可承受低温等离子消毒

9.镜体外径：Ø4mm

10.镜体长度：302mm

11.视向角： 30°

12.视场角：60°

13.角分辨力：2.40C/（°）

14.有效景深：5mm-100mm

15.目镜罩外径：Ø32mm

16.光缆接头外径：Ø10mm

17.*光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

18.*光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

内窥镜摄像系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30度内窥镜 | NP-3 | 1支 |
| 2 | 硬管内窥镜接口 | / | 1支 |
| 3 | 摄像镜头 | / | 1支 |
| 4 | 高清摄像机 | / | 1台 |
| 5 | 高清彩色监示器 | 24寸 | 1台 |
| 6 | 专用仪器台车 | 5层 | 1台 |
| 7 | 高亮度冷光源 | LED光源 | 1台 |
| 8 | 导光束 | 3M | 1支 |
| 9 | 医学影像工作站 | 高清 | 1台 |
| 10 | 手术床 | / | 1台 |