膀胱镜及高清摄像系统（含手术床及工作站）

一、高清摄像机技术参数
1、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA。   
2、I类设备BF型应用部分。
3、1组1/2.86英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器。★
4、摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(207.3万像素)
5、扫描标准：1125线，60帧。★
6、视频输出： 双HDMI、双DVI。
7、最低照度： 5Lx at F5.5。
8、摄像头按键功能可设置，实现“图像冻结并存图”、“白平衡”、“亮度加”、“亮度减”。
9、图像放大等级选择：最大4档设置。  
10、可通过摄像机主机面板按键和摄像头手柄按键实现白平衡功能。
       
二、高清晰医用彩色监视器技术参数
	序号
	内容
	技术参数

	1
	*显示尺寸
	≥24英寸

	2
	电源
	外置电源220V

	3
	*分辨率
	≥1920x1080

	4
	比例
	16:9



三、LED冷光源技术参数
1、光源类型：LED 
2、灯泡功率：≥30W
3、输出孔径：Ø10mm
4、输出总光通量：410LM
5、色温：3000K～7000K

四、专用仪器台车技术参数
1、专业医用台车
2、五层
3、材质：金属

五、内窥镜影像工作站技术参数

	产品名称
	技术参数

	计算机
	处理器
	英特尔双核处理器

	
	内  存
	4GB 

	
	硬  盘
	1T

	
	网  卡
	集成千兆以太网卡

	
	键  鼠
	标准键盘、光电鼠标

	
	显示器
	21.5英寸宽屏液晶显示器

	打印机
	彩色喷墨打印机 

	采集设备
	（1）功 能：具有动态/静态影像撷取
（2）帧 率：每秒可达30（NTSC）帧、25（PAL）帧
（3）支援YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 , RGB 32, 24, 15 Formats 
（4）输入讯号：支持AV端子及S端子
（5）全屏撷取分辨率最高可达768x576
（6）支持NTSC及PAL双系统 

	采集开关
	脚踏采集开关

	台车
	工作站专用ABS台车

	视频数据线
	高品质视频信号输入线



六、尿道膀胱镜技术参数：
1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管
2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥
3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮
4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损
5.不锈钢水阀
6.操作器手轮配有拨板起落指示标
7.*旋锁式可与STORZ产品互换使用
8.*内窥镜可承受低温等离子消毒
9.镜体外径：Ø4mm      
10.镜体长度：302mm
11.视向角： 30°
12.视场角：60°        
13.角分辨力：2.40C/（°）
14.有效景深：5mm-100mm
15.目镜罩外径：Ø32mm
16.光缆接头外径：Ø10mm
17.*光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接
18.*光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

内窥镜摄像系统配置清单
	序号
	名    称
	规   格
	数量

	1
	30度内窥镜
	NP-3
	1支

	2
	硬管内窥镜接口
	/
	1支

	3
	摄像镜头
	[bookmark: _GoBack]/
	1支

	4
	高清摄像机
	/
	1台

	5
	高清彩色监示器
	24寸
	1台

	6
	专用仪器台车
	5层
	1台

	7
	高亮度冷光源
	LED光源
	1台

	8
	导光束
	3M
	1支

	9
	医学影像工作站
	高清
	1台

	10
	手术床
	/
	1台



