
竟陵院区CT球管技术参数
一、设备名称
	序号
	设备名称
	设备型号
	品牌
	采购内容

	1
	CT
	Optima Advance
	GE
	全新球管一支


1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

二、技术要求

1、球管参数

1.1 热容量：3.5 MHU

▲1.2 管套热容量≥6.98MHU

1.3 焦点数量：≥两个
1.4 焦点尺寸：小焦点≤0.8mm*0.5mm；大焦点≤1.1mm*1.0mm

1.5 焦点最大功率要求≥42KW

▲1.6 焦点最大功率可持续时间要求≥10S

1.7 球管最大额定电压≥140KV

▲1.8 球管最大耐受电压≥154KV

1.9 阳极最大散热率≥800KHU/MIN
1.10 阳极靶面角度：7°
1.11 最小阳极转速：8400RPM 

1.12 球管有内置铜滤片

1.13 球管最小总过滤≥4.2mm铝当量

▲1.14球管要有医疗器械注册证
2、质保期：2万个病人（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），成交供应商对质保期内所发生的球管维修、更换等一切费用负责。

3、供应商在国内设有零备件仓库。
4、供应商所提供货物必须符合国家有关技术标准。

5、供应商应配置经过设备制造商CT培训的工程师（提供资质证明），随时提供验货、安装、调试或维修等服务。
6、供应商能够提供技术服务，具备400客户服务专线电话，24小时*365天有工程师接听，医院拨打400电话后1小时内，供应商工程师应回电协助医院人员即时诊断故障解决问题。在电话支持不能解决故障的情况下，供应商应派遣工程师赴现场维修相关设备，工程师应不超过24小时内到达现场。

7、供应商具备CT球管故障检测系统，并提供供应商的软件著作权证书。

8、供应商具备CT放射性能分析系统，并提供供应商的软件著作权证书。



