全自动心肺复苏仪技术参数
一、功能要求
1、电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压，摆脱了长途转运过程中
气源不足问题
二、参数要求
1、可连续工作90分钟以上，更换电池时不中断按压，可接外电源使用。
2、采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，或者其他方式连接，操作要方便。
3、启动按压键后按压头接触到皮肤自动定位，无需手动确定按压头和胸廓之间
的距离;
4、整机重量(含电池及背板)≤9.5kg;
5、电池可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用;
6、触摸液晶屏，屏幕尺寸≧3.2英寸，操作简单:
7、按压深度:30~53mm，连续可调;误差为±3mm。	
8、按压频率:每分钟按压110次，误差为±3次。
9、按压模式:分为15:2按压模式、30:2按压模式和连续按压模式三种。
10、按压/释放比:按压/释放比为50%(即1:1)，误差为±5%。
11、报警静音时间:报警静音时间应≤120s
12、安装快速，2步操作，可在10秒内完成安装，大大提高抢救效率；
13、安全要求:心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007;
[bookmark: _GoBack]14、电磁兼容性:心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合国家相关要求。
