
婴儿培养箱技术参数
产品简介：

具有箱温控制模式；
设置温度与箱内温度分屏显示；
独立的超温保护系统；
自然风道加湿；
婴儿床倾斜角度无级可调功能；
产品具有自检功能，多种故障报警提示；
整体储热水槽，能大幅降低温度波动；
前面板具有温度校正功能；
具有数据储存功能；
具有正门独立锁定装置；
具有RS-232接口；
具有氧气输入接口；
具有黄疸治疗装置，整机一体注册；

采用低噪音的无刷直流电机。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤850VA 

控温方式：箱温控制
控温范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）
箱温显示温度范围：5～65℃
升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
婴儿床倾斜角度：无级可调
婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）
故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等
床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分   

重量显示精度：±1%（配置称重装置时）


