有创血压监护仪参数
★1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，主机配备IBP模块，可支持CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
★2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
3、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配儿科专用附件。

4、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。
5、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
★6、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿。
7、支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。
8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能
9、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
10、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。
11、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg；提供检测报告证明材料。
12、提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。
13、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查
14、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理
