麻醉药品智能储存柜
(1) 硬件功能参数	

	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1 
	▲药品拆零管理
	拆零管理抽屉可根据药品规格配置≥8列红外感应储药槽，每个储药槽可存放1支药品，每个储药槽旁配置位置引导灯，药瓶直立放置于药槽中，药槽直径与不同品规药瓶的直径一一对应；终端设备可装载≥40品种（规）药品；药品容量≥960支

	2 
	整机尺寸
	设备主体为台式柜体，设备主体尺寸长度620mm（±10mm）宽度500mm（±10mm）高度1510mm（±10mm）

	3 
	智能管理抽屉
	设备采用抽屉单元进行药品存储管理，支持抽屉自动弹出，抽屉数量共有6个；

	4 
	显示屏
	配备21.5英寸电容触摸液晶显示屏进行交互操作，显示分辨率不低于1280×1024，手术信息或处方信息、药品信息直接显示在触摸屏上；

	5 
	鉴权管理
	支持多种鉴权管理模式，具有密码识别、IC卡读卡识别、指纹识别等多种识别方式；支持双人鉴权管理；

	6 
	外观材质
	柜体具备全钢结构，柜体钢板厚度≥1.5mm，符合公安部关于《芬太尼类药物专用智能柜通用技术规范》要求；配备智能安全锁，表面处理具备烤漆喷涂工艺(易擦洗、不易掉漆、不易氧化)；

	7 
	[bookmark: _GoBack]单支药瓶赋码
	配备单支药瓶赋码系统，系统根据单支药品的品规、批号等相关信息生成唯一药品追溯码并自动打印，标签可贴在药瓶上，药品追溯码在发药及临床用药、退药、余液处理管理、空瓶回收、空瓶销毁等各节点通过扫码与操作者、药品使用患者等信息自动关联并记录；

	8 
	★药瓶微点码识别
	支持可升级微点码识别，可管理药品的批号、品规、效期、微点ID码等，便于对药品使用情况进行追溯；

	9 
	引导取药
	药品储存抽屉支持设定为双人鉴权方可取药；系统界面直观显示药品名称、规格、库存量及摆放位置，每层抽屉根据药品规格配置多个红外感应储药槽，每个储药槽只可存放1支药品，每个储药槽旁配置位置引导灯，系统能根据取药清单按效期或先进先出原则亮灯引导至每支药品取药；

	10 
	感应识别
	采用红外感应技术与AI算法相结合方式，自动识别记录取、入药品品规、批号、数量等信息；

	11 
	智能空瓶回收
	配备智能空瓶回收管理模块，配置智能空瓶回收箱，具备扫码识别空药瓶品规、批号，分类计数回收管理功能；回收箱至少配置5个回收窗口，一个窗口对应一个品规，每个窗口下配置一个对应品规的空瓶回收盒；回收空瓶时扫描药品追溯码识别品规、批号，回收箱对应品规的回收窗口电动门自动打开，空瓶放入回收口内能自动感应计数，分类存放，系统自动记录空瓶的品规、数量及药品追溯码等信息，并与取用记录自动核对平账；

	12 
	视频监控
	配置不低于500万像素高清摄像头，分辨率≥1920*1080，可通过视频监控对操作者和操作过程实现监控管理并录像，且监控视频保留期限≥180天；

	13 
	智能管控抽屉定制设计
	抽屉内药品布局及管理模式，可根据医院药品实际情况定制化设计；

	14 
	库存管理
	支持药品低于安全存量和近效期时醒目报警提示，同时显示单支药品、摆放位置、效期、库存量；

	15 
	应急解锁
	具有应急断电解锁功能。在断电等异常情况下，可以通过机械锁应急打开抽屉；

	16 
	移动脚轮
	带刹车式移动脚轮，便于移动、固定；

	17 
	网络接口
	RJ-45网络接口≥1个；

	18 
	工作电压
	90V-230V AC；

	19 
	整机功率
	≤400W；


（2）软件功能参数
	序号
	技术性能参数名称
	参数要求

	1 
	身份识别验证
	具有密码识别、IC卡读卡识别、指纹识别等多种身份识别方式，验证用户是否有系统操作权限、班次操作权限、功能操作权限；

	2 
	取药模式
	包含但不限于列表取药、处方取药、科室汇总取药、自由取药、套包取药等取药模式；具备实时记录取药人员、操作时间、取药种类、数量、批号效期、药品使用患者等信息；

	3 
	近效期管理
	药品近效期在主页面有醒目提示，可点击进入查询，实时提醒药品临期情况；单支药品与对应储药槽信息关联，支持按效期、批号管理单支药品；

	4 
	加药模式
	具备位置加药、批量加药等模式，加药时抽屉自动弹出，扫描药品追溯码或选择药品品规后相应抽屉自动弹出并亮灯指引加药；具备实时记录加药人员、操作时间、加药种类、数量、批号、效期等信息；

	5 
	退药模式
	支持扫描药品追溯码退药，操作记录退药，亮灯指引退药到指定空药槽；

	6 
	库存管理
	支持低库存管理，能够实时查询管理药品库存，并具备低库存预警功能，某药品达到设定阈值后主页面及时醒目提示药品库存；可预设库存阈值，自动生成领药清单；

	7 
	数据还原
	出现断电情况时，待电源恢复后自动上传断电时的取药信息，进行相关的汇总与追溯；

	8 
	药品智能盘点
	自动快速引导对所有药品或指定药品的盘点，系统自动记录盘点结果和盘点人员信息；支持班次交接清单、日清日结盘点、月结盘点；

	9 
	余液处理管理
	扫描单支药品追溯码，可识别需处理余液药品的品规、批号及用药患者信息，系统根据取药信息、退药信息及手麻系统用药信息自动计算余液量，双人核验记录生成报表，监控摄像头全程监控记录余液处理全过程，视频记录保存时间≥180天；

	10 
	▲处方打印
	可根据取药记录、实际用量，关联患者信息、药品批号和电子签名自动生成电子白、红处方，可远程打印；

	11 
	单台手术/单处方智能核对平账
	手术结束时系统根据取药记录、用药量、退药记录、余液处理记录、空瓶回收记录同步智能核对平账，可设置为平账后才能进行下次取药，否则锁死取药权限；

	12 
	异常提示
	具备多取、少取、错取操作的文字和语音报警提示。取药时红外感应储药槽自动感应识别待取药品品规、数量，与取药清单及LED灯引导的位置自动核对，判断是否多取、错取、少取。少取药时，系统自动语音播报及屏显形式提示少取药，并再次弹开抽屉亮灯引导取药；多取/错取时，系统自动语音播报及屏显形式提示多取/错取药，多取、错取药品可在扫描药品追溯码后按照LED灯引导回退至相应储药槽，手术结束时未回退可锁死取药权限，同时用文字和语音提示，后台记录，由管理员处理后解锁；

	13 
	药品管理模式配置
	可根据存储药品的管理要求设置不同的管理模式，如急救药管理模式、单支管理模式或整盒管理模式等可选；

	14 
	数据管理
	支持实时自动采集所有智能柜麻精药品相关数据，自动生成符合麻精药管理要求的各类数据报表并支持导出；可根据科室的实际需求设计定制；

	15 
	管理设置
	可设置药品分类、属性、取药规则等管理机制，根据科室的实际需求设计定制；

	16 
	权限管理
	支持多级权限管理，对不同角色权限的用户只限于访问特定分配的操作模块；

	17 
	数据备份
	用药数据保留5年以上，实时/定时双备份数据，确保数据不丢失；

	18 
	系统对接
	支持与医院集成平台或HIS系统、手麻系统等对接。



