可视喉镜技术参数

1. ※喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触
2. ※配套使用一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度，使摄像头焦距清晰度最大化，更易于气管插管
3. 显示屏尺寸≤3.0英寸液晶显示屏
4. 可视喉镜为一体机，无需插拔、拆卸，防止固件损坏
5. 喉镜片支架长度≤84±6mm
6. 喉镜片支架端宽度≤9±1.5mm
7. 喉镜片支架端厚度≤9±1.5mm
8. 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
9. 纺锤型短手柄设计，握持舒适
10. 图像分辨率：≥7.87lp/mm
11. ※支持低电量屏幕显示功能
12. 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ
13. 充电器输出：5V，1200mA
14. 光源照度：≥150lux
15. [bookmark: _GoBack]景深：5-100mm
16. 充电时间＜3小时,连续放电时间达120分钟以上,充电次数＞300次
17. 视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%
18. 喉镜片具有防雾功能
19. 使用期限≥6年
