可视喉镜技术参数

- ※喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触

- ※配套使用一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度，使摄像头焦距清晰度最大化，更易于气管插管

- 显示屏尺寸≤3.0英寸液晶显示屏

- 可视喉镜为一体机，无需插拔、拆卸，防止固件损坏

- 喉镜片支架长度≤84±6mm

- 喉镜片支架端宽度≤9±1.5mm

- 喉镜片支架端厚度≤9±1.5mm

- 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

- 纺锤型短手柄设计，握持舒适

- 图像分辨率：≥7.87lp/mm

- ※支持低电量屏幕显示功能

- 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

- 充电器输出：5V，1200mA

- 光源照度：≥150lux

- 景深：5-100mm

- 充电时间＜3小时,连续放电时间达120分钟以上,充电次数＞300次

- 视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%

- 喉镜片具有防雾功能

- 使用期限≥6年