超声骨刀机招标参数

一、主要技术参数:

1.电源电压:100V-240V~ 50HZ/60Hz 150VA

2.★工作尖尖端主振幅: 20~80um

3.工作尖尖端横向振幅:≤30um

4.工作尖振动频率:24.0KHz~29.5 KHz

5.保险丝:2×T1.6AL 250V

6.蠕动系流量:30~110ml/min

7. ★导出的输出声功率: 200~500mW

8.主声输出面积:<10 m㎡

9.次级横振声输出面积: <20 m㎡

10.主机重量≤2.8 kg

11.多功能脚踏,可灵活控制模式、功率和水量

二、功能简介:

1. ★全新7寸彩色触模晶屏，中文显示。

2.快速频率跟踪，性能稳定、切割高效。

3.微动力系统。

4.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

三、主要配置:

接插式光纤手柄1支

多功能脚踏1个

工作尖:7枚