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	序号
	技术参数

	1
	光学基本参数

	1.1
	双目镜筒
	0°～180°变角双目镜筒带瞳距调节机构，焦距：F=170mm，瞳距调节范围：54mm～75mm

	1.2
	目镜
	12.5x，目镜屈光度调节范围：±7D，护眼杯高度可调。

	1.3
	大物镜
	大变焦物镜，焦距变化范围为200mm-450mm， 实际有效调焦行程250mm。

	1.4
	总倍率（F250）
	Zoom连续变倍 总倍率覆盖1.8x~19.4x

	1.5
	视场直径（F250）
	11.6mm~123.8mm

	1.6
	光斑直径（F250）
	≥Φ160mm

	1.7
	物面照度（F250）
	LED光源 >60000Lx

	1.8
	滤色片
	橙色滤光片、绿色滤光片

	1.9
	* 光斑大小
	光斑大小可调

	1.10
	* 荧光偏振
	辅助检查龋齿和去除多余树脂材料

	2
	附件

	2.1
	立体分光器
	30°光学延长器集成立体分光器，分光比2:8

	2.2
	* 全内置4K影像系统
	全内置4K影像系统，集成于显微镜头中，无需额外附件；

	2.3
	旋转环
	双目镜筒倾摆功能，镜身左右倾摆时可保持目镜位于水平观察位置。

	2.4
	显示器
	27寸4K显示器及立柱抱箍组件

	3
	支架系统

	3.1
	支架
	落地式支架，大横臂在小横臂上方

	3.2
	小横臂
	长度：720mm，旋转角度：±150º，上下移动不小于±300mm

	3.3
	大横臂
	长度：不小于500mm，旋转角度：360°

	3.4
	平衡挂臂
	可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置，操作舒适、移动顺畅。（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。

	4
	电气参数

	4.1
	照明系统
	双通道LED合光照明，亮度连续可调；额定电压：220VAC 50Hz；输入功率：≤30 VA。

	4.2
	智能开关装置
	横臂内有电源自动开关装置，在非工作区电源将自动切断；在工作区电源将自动开启。

	4.3
	电气安全标准
	符合标准GB9706.1-2007Ι类设备，IPX0，非AP类和APG类设备；
符合标准YY0505-2012的要求，电磁兼容信息见表5～表7；



显微镜配置清单




	序号
	货物名称及规格
	备注
	数量

	1
	手术显微镜，包含主镜系统：0°~190°变角双目镜筒带旋钮式瞳距调节机构，12.5X高眼点广角目镜， 变焦物镜F=200-450mm，zoom连续变倍；集成式LED光源，带橙色、绿色滤镜，荧光偏振，光斑大小四档可调；支架系统：落地式整机，平衡挂臂。
	整机
	1

	2
	30°光学延长器带立体分光器
	光学附件
	1

	3
	内置4K影像系统
	
	1

	4
	旋转环
	
	1

	随机附件

	5
	医用硅胶消毒罩
	耗材
	1

	6
	镜头防尘罩 
	耗材
	1

	7
	《手术显微镜使用说明书》
	说明书
	1

	8
	安装调试专用工具盒
	附件
	1

	9
	保险丝
	耗材
	1

	外购商品

	10
	27寸4K显示器及立柱抱箍组件
	
	1



