牙科显微镜参数

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学基本参数 |  |
| 1.1 | 双目镜筒 | 0°～180°变角双目镜筒带瞳距调节机构，焦距：F=170mm，瞳距调节范围：54mm～75mm |
| 1.2 | 目镜 | 12.5x，目镜屈光度调节范围：±7D，护眼杯高度可调。 |
| 1.3 | 大物镜 | 大变焦物镜，焦距变化范围为200mm-450mm， 实际有效调焦行程250mm。 |
| 1.4 | 总倍率（F250） | Zoom连续变倍 总倍率覆盖1.8x~19.4x |
| 1.5 | 视场直径（F250） | 11.6mm~123.8mm |
| 1.6 | 光斑直径（F250） | ≥Φ160mm |
| 1.7 | 物面照度（F250） | LED光源 >60000Lx |
| 1.8 | 滤色片 | 橙色滤光片、绿色滤光片 |
| 1.9 | * 光斑大小 | 光斑大小可调 |
| 1.10 | * 荧光偏振 | 辅助检查龋齿和去除多余树脂材料 |
| 2 | 附件 |  |
| 2.1 | 立体分光器 | 30°光学延长器集成立体分光器，分光比2:8 |
| 2.2 | * 全内置4K影像系统 | 全内置4K影像系统，集成于显微镜头中，无需额外附件； |
| 2.3 | 旋转环 | 双目镜筒倾摆功能，镜身左右倾摆时可保持目镜位于水平观察位置。 |
| 2.4 | 显示器 | 27寸4K显示器及立柱抱箍组件 |
| 3 | 支架系统 |  |
| 3.1 | 支架 | 落地式支架，大横臂在小横臂上方 |
| 3.2 | 小横臂 | 长度：720mm，旋转角度：±150º，上下移动不小于±300mm |
| 3.3 | 大横臂 | 长度：不小于500mm，旋转角度：360° |
| 3.4 | 平衡挂臂 | 可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置，操作舒适、移动顺畅。（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。 |
| 4 | 电气参数 |  |
| 4.1 | 照明系统 | 双通道LED合光照明，亮度连续可调；额定电压：220VAC 50Hz；输入功率：≤30 VA。 |
| 4.2 | 智能开关装置 | 横臂内有电源自动开关装置，在非工作区电源将自动切断；在工作区电源将自动开启。 |
| 4.3 | 电气安全标准 | 符合标准GB9706.1-2007Ι类设备，IPX0，非AP类和APG类设备； 符合标准YY0505-2012的要求，电磁兼容信息见表5～表7； |

显微镜配置清单

| 序号 | 货物名称及规格 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜，包含主镜系统：0°~190°变角双目镜筒带旋钮式瞳距调节机构，12.5X高眼点广角目镜， 变焦物镜F=200-450mm，zoom连续变倍；集成式LED光源，带橙色、绿色滤镜，荧光偏振，光斑大小四档可调；支架系统：落地式整机，平衡挂臂。 | 整机 | 1 |
| 2 | 30°光学延长器带立体分光器 | 光学附件 | 1 |
| 3 | 内置4K影像系统 |  | 1 |
| 4 | 旋转环 |  | 1 |
| 随机附件 |  |  |  |
| 5 | 医用硅胶消毒罩 | 耗材 | 1 |
| 6 | 镜头防尘罩 | 耗材 | 1 |
| 7 | 《手术显微镜使用说明书》 | 说明书 | 1 |
| 8 | 安装调试专用工具盒 | 附件 | 1 |
| 9 | 保险丝 | 耗材 | 1 |
| 外购商品 |  |  |  |
| 10 | 27寸4K显示器及立柱抱箍组件 |  | 1 |