

胰岛素泵技术参数
	序号
	技术和性能参数名称
	技术和性能参数要求

	1
	适用人群
	成人和儿童

	2
	电池
	AA（1.5V）锂电池，或碱性电池

	3
	电池模式
	唤醒模式、省电模式、睡眠模式

	4
	电池状态显示
	5种彩色图标显示（电量从100%到0%）

	5
	储药器状态显示
	8种彩色图标显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知）

	*6
	活性胰岛素显示
	主屏幕显示当前活性胰岛素

	7
	语言种类
	多语种（含中文）

	8
	防水型
	IPX8（水深最深3.6米，最长24小时）

	*9
	储药器
	300U（3mL）

	*10
	储药器接口
	SC1标准接口

	11
	匹配管路类型
	原厂：直插软针、斜插软针、钢针

	*12
	基础率最小步长
	0.025U/小时

	13
	基础率范围
	（0.000-35.0）U/小时

	14
	基础率时段
	48段（以30分钟为增量）

	15
	基础率模式
	8种（基础率1到5+工作日+休息日+患病日）

	16
	临时基础率功能
	输注率模式；百分比模式（0-200%，以5%为增量）

	17
	临时基础率设定时间范围
	30分钟至24小时（以15分钟为增量）

	18
	大剂量增量
	0.1U、0.05U或0.025U

	19
	大剂量最小输注量
	0.025U

	20
	大剂量上限
	默认10U，可选（0.0-75.0）U

	*21
	大剂量输注速率
	标准模式（1.5U/min）；快速模式（15U/min）

	22
	大剂量输注方式
	手动大剂量（常规/方波/双波）、大剂量向导、声响大剂量

	23
	声响大剂量
	有，步长可调整范围（0.1-2.0）U

	24
	预设大剂量
	可支持8个，(大剂量1到4+早餐/午餐/晚餐/零食 ）

	25
	暂停胰岛素输注功能
	同时暂停基础率+大剂量、可单独暂停大剂量/基础率

	26
	胰岛素敏感系数设置范围
	0.3–22.2 mmol/L/U

	27
	活性胰岛素时间设置
	2-8小时（默认6 小时），以15分钟为增量

	28
	目标血糖时间段
	8段

	29
	目标血糖设定范围
	3.3-13.9 mmol/L

	30
	报警/提示类型
	声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁

	31
	储药器药量低提示
	有（5-50U或2-24小时）

	*32
	提示功能
	更换管路、测血糖、错过餐前大剂量

	33
	胰岛素输注受阻报警
	有

	34
	锁定模式
	有

	35
	历史记录
	摘要（概述、大剂量、血糖仪）、每日历史、报警历史，最长保存30天

	[bookmark: _GoBack]36
	事件标记
	可输入5种事件，含血糖、注射、进食、运动和其他





