胰岛素泵技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用人群 | 成人和儿童 |
| 2 | 电池 | AA（1.5V）锂电池，或碱性电池 |
| 3 | 电池模式 | 唤醒模式、省电模式、睡眠模式 |
| 4 | 电池状态显示 | 5种彩色图标显示（电量从100%到0%） |
| 5 | 储药器状态显示 | 8种彩色图标显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%/未知） |
| *6 | 活性胰岛素显示 | 主屏幕显示当前活性胰岛素 |
| 7 | 语言种类 | 多语种（含中文） |
| 8 | 防水型 | IPX8（水深最深3.6米，最长24小时） |
| *9 | 储药器 | 300U（3mL） |
| *10 | 储药器接口 | SC1标准接口 |
| 11 | 匹配管路类型 | 原厂：直插软针、斜插软针、钢针 |
| *12 | 基础率最小步长 | 0.025U/小时 |
| 13 | 基础率范围 | （0.000-35.0）U/小时 |
| 14 | 基础率时段 | 48段（以30分钟为增量） |
| 15 | 基础率模式 | 8种（基础率1到5+工作日+休息日+患病日） |
| 16 | 临时基础率功能 | 输注率模式；百分比模式（0-200%，以5%为增量） |
| 17 | 临时基础率设定时间范围 | 30分钟至24小时（以15分钟为增量） |
| 18 | 大剂量增量 | 0.1U、0.05U或0.025U |
| 19 | 大剂量最小输注量 | 0.025U |
| 20 | 大剂量上限 | 默认10U，可选（0.0-75.0）U |
| *21 | 大剂量输注速率 | 标准模式（1.5U/min）；快速模式（15U/min） |
| 22 | 大剂量输注方式 | 手动大剂量（常规/方波/双波）、大剂量向导、声响大剂量 |
| 23 | 声响大剂量 | 有，步长可调整范围（0.1-2.0）U |
| 24 | 预设大剂量 | 可支持8个，(大剂量1到4+早餐/午餐/晚餐/零食 ） |
| 25 | 暂停胰岛素输注功能 | 同时暂停基础率+大剂量、可单独暂停大剂量/基础率 |
| 26 | 胰岛素敏感系数设置范围 | 0.3–22.2 mmol/L/U |
| 27 | 活性胰岛素时间设置 | 2-8小时（默认6 小时），以15分钟为增量 |
| 28 | 目标血糖时间段 | 8段 |
| 29 | 目标血糖设定范围 | 3.3-13.9 mmol/L |
| 30 | 报警/提示类型 | 声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁 |
| 31 | 储药器药量低提示 | 有（5-50U或2-24小时） |
| *32 | 提示功能 | 更换管路、测血糖、错过餐前大剂量 |
| 33 | 胰岛素输注受阻报警 | 有 |
| 34 | 锁定模式 | 有 |
| 35 | 历史记录 | 摘要（概述、大剂量、血糖仪）、每日历史、报警历史，最长保存30天 |
| 36 | 事件标记 | 可输入5种事件，含血糖、注射、进食、运动和其他 |