电子阴道镜
技术参数
1.镜头性能要求：
★成像要求：具有光学放大连续变倍、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥1150TVL；
镜头成像工作距离：150mm～380mm；

镜头视频成像放大倍数：支持连续变倍≥50倍（可选1～90倍）,可在视频图像上标记显示放大倍数标记，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；

★镜头按键根据阴道镜检查流程，实现“一键”进入观察检查操作界面，回放显示可将阴道镜检查过程中采集的图像按时序同屏显示，显示图像数量≧12幅；“一键”进入检查报告记录操作界面；

镜头手柄手扣按键功能：提供图像采集、图像冻结、显示宫颈口定位标记等多功能模式设置功能
★脚踏开关功能：为方便临床检查操作，提供内置双脚踏开关底座集成一体式的直立式支架，实现计时标记和图像采集控制；
2.阴道镜工作站性能要求：
图像处理工作站性能要求：宽视角、真彩、高清图像显示器
带网络接口，内置4G物联网络，为远程维护提供便携手段；
多功能工作站台车：配置多功能操作台面，便于检查和手术用品放置
患者信息登记功能：支持扫描枪、身份证读取功能（直接获取患者姓名及身份证号码）
提供自动复查功能,能减免重复录入同一患者信息工作量；

★为转诊阴道镜检查提供宫颈病变智能风险评估功能，可根据转诊检查指征的关键风险因素:细胞学结果、HPV型别、HPV感染时长，患者年龄等因素指标，给出风险评估和分层管理建议；
提供阴道镜智能辅助诊断三大评估功能：宫颈疾病风险评估、充分性评估和可见性评估（根据采集图像的病变程度），并可根据评估结果智能提示病变级别和处理建议。
提供开放数据交换接口协议可选功能，满足转诊阴道镜检查数据和病例数据下载到阴道镜系统，阴道镜报告上传功能。
3.可选网络应用功能：
★阴道镜网络数据管理软件具有医疗器械注册证；

支持局域网应用模式，广域网云服务应用模式；满足阴道镜诊断报告上传、专家复核管理、质控管理、统计分析和随访管理功能；
