经颅多普勒技术参数
临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；
1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；
★1.4、增益范围：1～60dB可调；
1.5、动态范围:1-40 dB；
1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；
1.7、多普勒角度补偿功能；
2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）；
★2.2、同时工作通道数：2个；
★2.3、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置；
2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；
2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；
2.6、异常血流提醒功能；
★2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；
★2.8、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；
2.9、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。
2.10、微栓子监测：

（1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；

（2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

（3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

（4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

2.11、长程监护：

（1）全程多参数进行趋势监护；

（2）多测量方式；
（3）可进行事件持续时间描记；
（4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）；
2.12、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。
2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；
★2.14、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；
2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.
2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；
2.18、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3、探头配置

3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个，PW 2M进口探头1个。 
3.2、监护头架；

3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
