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技术参数
适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。
性能参数：
1. 手提和床挂两用设计，主机净重2.5×(1±15%) kg；
2. ※4种专业DVT治疗模式；
3. 标配一次性DVT分段式气囊和永久性分段式气囊；
4. 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 
5. ※实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力； 
6. ※过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护；
7. 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 
8. 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调； 
9. 时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，治疗完毕后会有声音提示；
10. 气囊可独立采购。

