## Sheet1
天门市公安局审讯大楼 DR 机房射线防护工程一览表（机房墙体 PVC 装饰）
一、DR 机房防护部分
序号 | 项目名称 | 描述 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | 电动推拉门（内左开） | 喷涂面板内衬 4mm铅板； 铅当量≥4mmpb | 1700*2200 ㎜ | 3.74 | ㎡
2 | 电动推拉门门机 |  | 3800 ㎜ | 1 | 套
3 | 铅玻璃、铅玻璃框 | 铅当量≥4mmpb | 1500*900 ㎜ | 1 | 套
4 | 机房墙体防护（含施工 及辅材、挂网） | 三面墙硫酸钡 30 ㎜、控制室面 墙 50 ㎜、层高 5 米 | 长 8250*宽 4300*高 5000 ㎜ | 125.5 | ㎡
5 | 不锈钢防护罩、换气扇 |  |  | 1 | 套
6 | 顶面防护 | 硫酸钡 30 ㎜ |  | 35.5 | ㎡
7 | 地面防护 | 硫酸钡 20 ㎜ |  | 35.5 | ㎡
8 | 门、窗洞口包边 | 铝型材 |  | 2 | 套
防护部分合计
二、机房、控制室装饰装修部分
1 | 机房四周墙面装修 | PVC | 长 8250*宽 4300*高 4000 ㎜ | 100 | ㎡
2 | 顶棚装修；机房+控制 室 | 铝扣板 | 600*600*0.8 | 45 | ㎡
3 | 机房、控制室地面 pvc 地板胶 | PVC | 四周上墙 10 ㎝ | 50 | ㎡
4 | 控制室四周墙面水泥 批荡找平 |  | 长 3350*宽 2900*高 5000 ㎜ | 62.5 | ㎡
5 | 控制室四周墙面刮腻 子、乳胶漆 | 刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍 | 长 3350*宽 2900*高 4000 ㎜ | 50 | ㎡
6 | LED 平板灯 |  | 600*600 ㎜ | 7 | 个
7 | 电路部分 | 室内电线、开关、插座 | 含开槽、预埋 | 1 | 项
8 | 设备专用基座 | C30 混凝土 |  | 1 | 项
9 | 设备电缆线沟改造 | 按设备图纸施工 | 含不锈钢盖板 | 1 | 项
10 | 设备专用配电箱 |  |  | 1 | 项
11 | 设备专用电缆线 （含施工） | 50²*3+2 |  | 85 | 米
12 | 机房、控制室地面回填 | 25 ㎝+10 ㎝厚 C25 混凝土 |  | 45 | ㎡