心电图机技术参数

一、技术参数

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数字式心电图机（含工作站） | - 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集； - 支持12导心电+心向量同步采集 - 心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 - 显示屏幕≥10英寸 - 具备LAN、USB等传输接口 - 支持智能操作系统，可远程更新升级 - 设备属于CF型防除颤类型，具有CF型防除颤图标。 - 心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 - 心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi - 锂电池额定容量≥8000mAh，支持8小时以上连续工作 - 共模抑制比：＞125dB - 频响范围：0.05Hz~350Hz（-30%～+10%） - 存储量：支持10000份心电数据存储 - 具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号 - QTc参数测量：内置6种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 - 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 - 心电图机支持本地报告进行同屏对比 - 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 - 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 - 支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。 - 对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - 支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。 - 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 - 梯形图生成技术 - 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 - 包含与现有心电信息管理系统接口所需的费用。 |