
[bookmark: _GoBack]胎儿/母亲监护仪（无线）招标参数
1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR）；
2. 7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2；
3. *支持TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰；
4. 支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；
5. 支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；
6. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
7. ＞13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现；
8. 支持波形储存时长≥3000小时；
9. 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；
10. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
11. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
12. *内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法；
13. 有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号；
14. 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线；
15. 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调；
16. 中英文操作界面；
17. 主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68；
18. 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；
19. 内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置WiFi等；
20.支持升级CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延长减速等高危CTG曲线及时报警；
21.支持NST三级分类报告；
