胎儿/母亲监护仪（无线）招标参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR）；

- 7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2；

- *支持TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰；

- 支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；

- 支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ＞13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现；

- 支持波形储存时长≥3000小时；

- 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- *内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法；

- 有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调；

- 中英文操作界面；

- 主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置WiFi等；

20.支持升级CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延长减速等高危CTG曲线及时报警；

- 21.支持NST三级分类报告；