牙科综合治疗台技术参数（普通）

一、工作条件：
1.环境温度：5-40℃
2.相对湿度：≤80%
3.水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 
4气压：0.55-0.80Mpa/5.5-8.0bar

5.排量：≥55L/min(水负压)  ； ≥120L/min（气负压）
二、技术参数：
  1.牙科椅
  1.1座垫面离地面最低高度：380-780毫米
  1.2靠背后倾范围：-5—80度
  2.治疗机
  2.1高速涡轮手机转速≥300000 r/min
  2.2低速气马达手机转速≥14000r/min
  2.3漱口水温度：40℃±5℃
  2.4冷光口腔灯：3000～40000Lux

三、产品要求：

1、医生操作治疗台

1.1具有一键急救，一键清洁椅位，一键复位功能。

1.2具备13个功能按键，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、手术灯、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量。

1.3具备动态器械互锁功能。

1.4器械盘底座包含盐水瓶金属插孔。

1.5设置有水气开关，上下班一键即可通断水气。

2、助手操作治疗台

2.1助手位可控制椅位升降仰俯，冷、热漱口水，冲痰，口腔灯。

2.2标配品牌三用枪、可拆卸式强弱吸、预留光固化接口、内窥镜接口。

2.3副控臂可90度旋转，方便四手操作。

3、多功能脚踏开关

3.1可控制设备的升降仰俯运动。

3.2可控制口腔灯、漱口水和吹屑键。

3.3水气分离踏板，操作方便，噪音小。

4、侧箱操作台

4.1可旋转90°机箱，水、气、电分离设计，内置不锈钢恒温漱口水系统。

4.2标配强吸消音，也可选配中央负压系统。

4.3蒸馏水/消毒液上方注水方式，无需来回拆卸蒸馏水瓶。

5、手术灯

5.1三旋转轴反射式冷光源无影灯，黄白光切换，无级感应式调节，光源柔和不刺眼。

5.2可通过主副控、脚踏和程序控制。

5.3手术灯扶手可拆卸清洁消毒。

四、配置清单：

| 医生单元 |
| --- |
| 手机管、洁牙机管、三用枪水路消毒系统 |
| 全管道温水功能系统 |
| 全金属触控式器械盘*1 |
| 亚克力全覆盖保护罩*1 |
| 钛合金四孔手机管*3 |
| 品牌三用喷枪（冷/热）*1 |
| 内置观片灯*1 |
| 带气锁平衡臂*1 |
| 水气开关装置*1 |  |
| 六向调节医生椅*1 |  |
| 水单元 |
| 可设置的冲盂和漱口给水控制系统*1 |
| 大容量自动恒温加热系统*1 |
| 强吸气负压系统*1 |
| 强吸消音装置*1 |
| 吸唾过滤装置*1 |
| 助手单元 |  |
| 带过滤网强弱吸管道*1 |  |
| 多关节助手架*1 |  |
| 助手器械盘*1 |  |
| 品牌三用喷枪（冷/热）*1 |  |
| 可拆卸消毒弱吸接头*1 |  |
| 可拆卸消毒强吸接头*1 |  |
| 患者座椅 |  |
| 可拆卸式金属靠背*1 |  |
| 联动补偿椅位 |  |
| 吐痰复位（漱口记忆位）*1 |  |
| 低噪音电动牙科椅*1 |  |
| 急救椅位*1 |  |
| 术后清洁椅位*1 |  |
| 豪华双关节折叠式头枕*1 |  |
| 可控灯多功能脚踏系统*1 |  |
| 可充电托盘*1 |  |
| 全铝倒吊式灯臂*1 |  |
| LED口腔灯*1 |  |