
人体成分分析仪招标技术参数
检测方法：多频率生物电阻抗测试法

检测部位：通过3个不同的频率（5KHZ，50KHZ，250KHZ，）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行测量

检测电极：8点式接触式电极
检测项目

4.1.人体成分分析：体重、去脂体重、蛋白质、无机盐、身体水分、体脂肪量、肌肉量

4.2.肌肉脂肪分析：体重、骨骼肌、体脂量评估

4.3.肥胖分析：身体质量指数（BMI）、体脂率

4.4.腹部肥胖分析：腰臀比、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积

4.5.节段分析：节段体脂量、节段肌肉量

※4.6.综合评估：体型判定、身体年龄、基础代谢量、总能量消耗、细胞量、综合评分

4.7.体重控制：目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制

4.8.肥胖评估：身体质量指数（BMI）、体脂率、肥胖度、腰围

4.9.其他：生物电阻抗、人体成分变化记录、二维码、血压分析（需连接厂家血压仪）

5. 二维码功能：检测完成，手机扫描二维码，可在手机端查看检测结果
测量电流：约280μA以内
消耗功率：40VA
电源电压：输入电压：AC100~230V、50/60HZ          

输出电压：（DC12V、3.4A）

显示方法：7英寸彩色液晶屏（640×480像素）
数据输入：键盘、电脑远程操作
外部接口：RS-232、USB
仪器尺寸：400×735×890mm（W×D×H、±10mm)
仪器重量：约10kg（机体）
检测时间：1分钟以内
体重范围：5-250kg
年龄范围：1-89岁
身高范围：100-200cm
操作环境：温度：10-40℃、湿度30-75%（非冷凝）

保存环境：温度：-20-60℃、 湿度：低于95%（非冷凝）
打印机：外接打印机或高速热敏打印机（选配）

