膀胱镜技术参数
一、内窥镜光学性能参数:
[bookmark: _GoBack]视向角θ: 30°允差:±5°±10%
视场角2W:85° 允差:±15%
视场中心角分辨力，°ra(d):≥4.0C/(°)
光学镜的有效景深范围:3~100mm
光能传递效率--有效光度率Dm:≤960 cd/㎡/1m
二、内窥镜机械性能参数:
工作长度:302mm允差±3% 	最大插入部外径:4mm	
材料:镜管:M号钢
表面最大粗糙度值:不大于0.8微米
三、镜鞘及闭孔器
型号:710	工作长度230mm 宽度:6mm	
型号:701工作长度:230mm宽度:7.8mm
型号:702工作长度:230mm宽度:8.2mm
型号:703工作长度:230mm宽度:8.8mm
型号:704工作长度:60mm
型号:705工作长度:243mm
附件材料:M号钢
表面最大粗糙度值:不大于0.8微米
