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1、体表通道：12道全体表SECG通道。配置备用线≥3套。				     
2、心内通道：≥ 16双极输入通道。				
3、有创血压BP通道≥2道。				
4、导管的插接有可视化的图示。				
5、具备外刺激仪接口。				
6、具有体表信号输出功能。				
7、高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。				
8、具备ABL专用通道接口（须提供检测报告证实）。				
9、工频滤波：可对任意导联单独进行自适应、50Hz滤波开关设置。				
10、采样率≥4KHz、16bit/通道。				
11、体表输入阻抗≥5.5MΩ，心内输入阻抗≥5MΩ。			
12、体表共模抑制比≥97dB，心内共模抑制比≥97dB。		
13、血压测量范围0-300 mmHg。血压灵敏度控制10、20、40、50mmHg/DIV。		
14、体表、心内增益多档可调，体表心电和心内心电必须具有400 mm/mV档增益可调。	
电生理记录仪硬件配置				
1、计算机主机：双核CPU、内存≥2G、硬盘≥1TB,必须具有双硬盘双系统。			
2、DVD刻录机：4.7GB普通大容量刻录光盘，支持同盘多个病例刻录。				
3、前置放大器到计算机的高质量信号传输方式：光纤数字传输。				
4、显示系统：3个≥20寸，分辨率≥1600*1050及以上专用高分辨率彩色液晶显示器。
5、打印系统：高速高分辨率激光打印机一台。				
6、专用可移动的设备台车按不同安装需求提供。				
7、电源系统：专用隔离供电系统。				
8、整机具有除颤防护功能，安全标准要达到国家医疗仪器的最高标准：Ⅰ类，CF级。	
9、心内插盒单板支持电极输入数≥30个。	
电生理记录仪软件配置				
1、正版Windows 操作系统、Microsoft Office软件、DSP处理系统。				
2、根据不同术者习惯、手术需要，设置多套模板程序，在术中快速切换。			
3、系统能控制导管电极的任意组合，自动完成导管间隔、连续、跳跃三种排列方式。	
4、任意心内通道发放刺激，任意通道激动顺序标测功能。							
5、必须为内置程控刺激仪1-8V步进方式，步进1V。							
6、触发方式：连续刺激、R波感知、RS2方式。							
7、可实现分屏对比、Holter实时查找、Mark实时标注、刺激自动存储、实时存储回放、后台图形编辑、激光打印、支持多屏显示、支持USB移动硬盘和光盘存储。			
8、全程事件自动存储；具备放电、刺激、标注、冻结、归类查找功能，自动生成多种手术类型的手术报告版本。							
9、具备“三机一体”功能：通过鼠标能控制多导仪、射频仪、内置式程控刺激仪的所有操作；实现三机无缝隙联动。（不能在多道生理记录仪软件操作界面上显示出射频消融仪一致实时界面将不符合要求）。							
10、实时刺激探测功能：意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位。
11、现场应用培训2-4次，射频应用外出培训2人（1-2月）。
