本部ICU心肺复苏机技术参数

一、适用范围：
  针对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救
二、主要技术参数
电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题；
标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压
采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作
设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压
标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生
启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位
整机重量（含电池及背板）≦9kg；
在线充电时同时进行按压操作
彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.2英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，灵活方便
按压深度：30~52mm或高于此范围，连续可调
按压频率：每分钟按压110次
按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式
按压/释放比：1:1
电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警
报警静音时间：≤120s
快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率
具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用
▲CPR模式：有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能
安全要求：符合国家标准GB 9706.1-2007

生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求
产品通过国际CE认证，提供认证证书
设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合
配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用
