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一、技术参数:
1、电源：AC 220 V，50 Hz ，4 A
2、运行模式为：间歇加载连续运行
3、气压：0.551 Mpa ，流量＞70.80 L/min
4、水压：0.207 Mpa ，流量＞5.18 L/min
5、真空：0.027 Mpa ，流量＞339.84 L/min
6、座垫面离地面最低高度: 350毫米（可调）
7、座垫面离地面最高高度: 800毫米（可调）
二、病人座椅：
1、机身：锻造钢结构机身，结实耐用。
2、底盘：金属加软性塑料包裹，外形美观、牢靠。
3、动力系统：全电脑控制双电机驱动座椅的上升起落及靠背的俯仰驱动。 
4、关节臂：挤压铝制关节臂，平衡弹簧及精密的加工工艺使其运用灵活便捷。
5、双升降扶手：便捷轻松上下180度翻转升降，降低及升起后做到患者无障碍上下。
6、患者椅联动式设计：采用人体工程学设计，使靠背转轴与髋关节同步运动，防止身体被拉升、压缩、滑动。
7、座垫：采用进口超纤超软皮革手工缝制，符合人体自然生理曲线的滚塑磨具与进口皮革包裹的记忆海绵椅垫设计，让患者在治疗过程中倍感舒适。
8、★靠背：靠背背板采用真正的人体工程学曲线型设计的铸铝工艺及与进口缝制皮革包裹的记忆海绵，美观、安全舒适。无需工具方便拆卸，便于清洁及维护。
9、头枕：三关节头枕，可对长度、角度进行任意调整及定位，能够满足不同体型患者（包括儿童和轮椅患者）各种治疗体位的需求。
10、自动安全保护系统，牙椅安全开关，当病人椅运动遇阻时，牙椅会紧急停止。
三、医生侧柜体内安装治疗器械盘：
  1、免螺丝易维护安装的塑料上壳。
2、器械托盘，尺寸≥：380*300mm
3、防回吸气水分离双阀体设计，让水气控制更稳定耐用。
4、4位独立水调节及4位独立气调节开关设计。
5、 三用枪水加热及手机管路水加热系统
6、★ 配置液晶触摸LED控制屏尺寸：≥100X700mm，控制屏可上下翻转并可数字显示手机气压及漱口水温度的数字显示，电动马达的功能操作控制，洁牙机的操作控制，智能化管路消毒的操作控制集成于触控屏幕内，≥5组自由记忆椅位.
7、治疗单元下挂式手机位，确保长时间使用准确无故障。
8、气控治疗台上下移动制动
9、 患者椅与动态器械之间具有运动互锁功能，确保了医生和患者的人身安全。
四、吸顶手术灯及摄录系统： 
1、输入电压：AC12V-24V
2、灯头内部采用优异的弧形设计，内置分区模块不低于8个，发光芯片数量不低于48颗，多点光源照射，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀，当手术灯被部分遮挡时，也可达到完好无影效果；
3、灯体圆形灯头≥500mm，超薄流线型设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果。
4.采用优质LED发光芯片，芯片使用寿命高。
5、采用新型LED冷光源，照度可达40000-160000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间，无极调光非多档调节。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。
6、安装方式：吸顶式安装，摄像系统的摄像头装在无影灯灯头的正中心，摄像臂用来悬挂录显终端。
7、 具有不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于400万；
8、 全高清中置摄像系统，灯盘中置摄像位，摄像机位于灯头中心点，与照明区域一致，术野定位准确，机身带操作按键，可不转动无影灯灯头情况下，画面可旋转；
9、支持外接HDMI和高清显示器，实现扩展显示输出在100寸以上屏幕显示；
10、支持机身一键录像，按健控制录像开启和停止；
11、支持录像/图片文件检索、回放，支持录像循环覆盖;支持按关键字搜索，提高检索效率；
12、自带22寸1080P液晶显示屏，集视音频接入、输出、存储、显示、本地操作功能于一身，一体式设计，支持鼠标、红外遥控器操作控制；采用嵌入式系统架构技术，稳定高效运行，防止病毒感染和黑客攻击；
五、助手位：
1、★助手位可大角度旋转，助手挂架可180度翻转功能
2、全功能操作面板，具有冷光灯、椅位调节、给水、冲盂、水加热等控制程序。
3、四个器械位设计，分别放置强吸、弱吸、三用枪和1个预留器械位。
4、强弱吸管路配有过滤器系统，防止污物进入内部管路引起堵塞，确保吸力效果。
六、痰盂侧箱：
  1、★落地式侧箱，牙椅运行及患者上下时稳定舒适，避免患者在病人椅上动作时造成的口腔灯晃动的现象；落地式侧箱选加装显微镜及内窥镜后成像更精准更清晰。
1、180度内外旋转及可拆卸的陶瓷盂盆方便患者使用。
2、侧箱采用全钢结构骨架，无螺丝固定外科经久耐用。
3、水加热器选用24V安全电压，规避使用过程中的风险。
4、一体式设计的便于拆卸的大口径陶瓷盂盆，方便使用和清洁。
七、供水系统
1、动态器械管路采用三路供水系统，可通过机械开关轻松实现自来水、净水瓶水之间的切换供水。并配有独立自来水路只供冲痰盂使用。配合诊室管路设计要求。
2、恒温水加热系统，医生单元液晶控制面板实时数字显示漱口水温度，为漱口水杯和三用喷枪、手机进行供水。
3、所有水气管路均采用进口医用管路。
八、牙椅地箱
1、一键控制地箱水气电总开关，无需单独控制，操作简便。
2、★双地箱设计可根据诊室预留位置调节移动安装位置，也可与牙椅紧密贴合视为一体的整体表现。侧箱至地箱之间无外露任何管线。

九、配置清单：

	全电动牙科椅
	1套

	患者座椅垫、靠背及头拖（手缝超软PU）
	1套

	分体治疗单元含触摸控制系统
	1套

	落地式侧箱及水单元
	1套

	LED无影灯及摄录系统
	1套

	多功能医生座椅
	1套

	多功能原厂助手座椅
	1套

	多功能助手架
	1套

	强弱吸唾系统
	1套

	2升消毒液储水瓶
	1个

	智能管路消毒系统
	1套

	地箱单元
	1套

	工具配件盒
	1套

	配套专用边柜
	1组

	高清电视
	1台

	高清显示器
	1台





