口扫参数
详细技术参数：
1.采用结构光技术。
2.扫描范围： ≥16mm*12mm(标准头) ， ≥12* 12mm（小头）。
3.扫描景深： ≥15mm。
★4.扫描精度： ≤20µm。
★5.机身重量： ≤245g。
6.扫描头尺寸及配置：
(1)  扫描头头部尺寸，标准头 22mm*18mm ，小头 12mm*9mm。
(2)  配 20个扫描头，标准头/小头可选。
7.扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100 次。
8.产品使用年限： ≥8 年。
★9.按键设置及体感功能：
(1)具有扫描按键。
(2)模式切换按键，轻松切换上颌/下颌/咬合/扫描杆扫描工作流。
(3)体感功能，扫描仪可充当摇杆多角度查看数据，放大/缩小数据，扫描/优化步骤切换。
10.无需加密狗启动软件。
11. 除雾设计：加热除雾，扫描头即插即用。
★12.扫描体位选择功能：可根据操术者习惯（在患者正面或背面操作扫描）更改三维图像 的成像角度。
13.AI 软组织剔除：主动识别牙齿、牙龈、粘膜， 口内扫描实时去除唇、颊、舌等无效数 据。

14.拥有动态咬合及手动咬合配准功能。
15.牙齿标记：修复扫描时，标记工作牙位，提升标记处分辨率。
★16. 智能内窥镜：无需单独拍照，扫描完成后可结合三维数据查看对应位置的内窥镜照片 且支持截图或单独照片的保存，方便教学研究及病例分享。
17.锁定功能：
(1)支持基牙边缘锁定，防止牙龈回弹覆盖肩台。
(2)扫描杆扫描时，支持种植扫描杆锁定，单个扫描杆可扫描多颗植体。
(3)支持牙齿锁定，在关闭 AI 软组织剔除后可再次扫描更多需要的软组织而不影响已扫 描好的牙齿。
18. 印模扫描：支持印模扫描且支持印模及口内混合扫描。
19.高光扫描：支持金属牙、填充材料、金属扫描杆、复合基台、愈合帽等亮面扫描。
20.智能备牙评估系统：扫描软件含倒凹观察，边缘线刻划，咬合空间检测等功能。
21.扫描声音：支持多种扫描声音的切换和开关。
22.病例管理：
(1)有自主软件平台，支持数据云端自动存储及平台传输。
(2)可多终端查看数据，不受空间和时间限制。
(3)可导出 PLY/STL/OBJ 格式文件。
(4)可上传患者多种数据，如照片、CT 等。
(5)支持查看第三方真彩开放 3D 数据。
(6)支持离线模式使用，保护数据安全。
23.第三方集成：
(1)与轻松牙医等诊所管理软件集成。
(2)与隐形正畸软件集成。
(3)与 exocad 等设计软件、平台集成。
24.建模功能： 口扫软件可对扫描数据进行编辑，如修剪、加底座、空心模型等，并可以 输出直接用于打印机排版的模型。
25.正畸模拟功能：一键自动排牙，可直接生成正畸模拟动画。
26.微笑设计功能：可通过导入患者照片快速完成微笑设计，并导出视频及照片文件。
27.数据对比功能：可将两次扫描的数据进行对比，便于辅助病例监控。
28. 口腔健康报告：医生依据患者实际诊疗情况可进行健康报告的编辑和导出。
29. 电脑配置：

(1)操作系统：Windows 10 & 11。
(2)处理器：第11代Intel 酷睿 i7-11700 以上。
(3)显卡：nVidia GeForce GTX 1650Ti 。
(4)内存：32GB 以上。
(5)硬盘：2TB 以上。
