精子分析仪招标参数
一、技术参数：
▲1、医疗器械产品功能范围包含浓度、活力、形态学、DNA碎片分析，存活率分析功能；（提供医疗器械注册证或有资质的第三方检测报告）
▲2、具备浓度评估功能，实时追踪运动精子。（提供医疗器械注册检验报告复印件证明或有资质的第三方检测报告）
3、动态学自动分析项目：具备圆头、小头精子识别功能，检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。
4、具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。
5、具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。
6、可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第五版和第六版的标准。（需提供产品报告单和软件界面截图）
7、精子动力学分析模块：精子前向运动PR符合率≥97%；精子非前向运动NP符合率≥97%；精子不活动IM符合率≥98%。
8、精子形态学分析模块：正常精子分析符合率≥97%；异常精子分析符合率≥98%；精子形态识别符合率≥97%。
9、精子DNA碎片分析模块：精子DNA碎片个数分析符合率≥95%；正常精子DNA碎片分析符合率≥95%；异常精子DNA碎片分析符合率≥97%
▲11、WHO5标准要求的质控功能包含：（1）取样误差模块，（2）自身差异模块（浓度、活动率、形态学、存活率4个子功能）；（3）Xbar和Sbar模块；（4）人员差异模块（Bland、Youdon、双因素方差分析3个子功能）；（5）月均值模块；（6）室内质控模块；可实时生成相应的质控图表；（提供医疗器械注册检验报告复印件证明或软件界面截图）
12、精子个数的捕捉准确率误差≤4%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）
13、产品注册技术要求中采集分析时间≤1.0秒。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告）

二、硬件参数：
1、显微镜：1套，三目相差显微镜，Ph10x、Ph20x、40x和100x
2、摄像机：1套，分辨率≥1920*1200，靶面1/1.2。
3、图形工作站：1套，≥I5处理器，≥16G内存，≥256G SSD+1T硬盘，独立显卡。
4、显示器：1套，≥27寸，显示分辨率不低于1920×1080。
5、图文输出系统：彩色打印机。
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